# 肌电算法说明

基于双锚点 MDF 归一化的肌电疲劳度实时检测

版本：V1.0 | 更新：2026-07-14

课题名称：基于个性化自适应模型的肌电传感器疲劳预警腕带

## 目录

- 项目背景与意义 (详见 软件设计.md §1)

- 算法整体架构

- 核心算法详解

  - 3.1 信号采集与预处理

  - 3.2 特征提取：RMS 与 MDF

  - 3.3 校准协议要点

  - 3.4 激活度与疲劳度计算

  - 3.5 信号质量评估与个性化优化

  - 3.6 算法参数汇总

- 结论

- 参考文献

## 1. 项目背景与意义

详细的项目背景、应用场景与产品定位见 软件设计.md。

本算法文档聚焦于 sEMG 疲劳度计算的算法原理、公式、参数与设计权衡——即从原始 ADC 采样到输出疲劳度百分比之间发生了什么。应同时参阅：

- 硬件说明.md — 传感器、电路、硬件限制

- 软件设计.md — 全栈架构与产品定位

## 2. 算法整体架构

算法运行在 Arduino UNO R4 WiFi（瑞萨 RA4M1 芯片，主频 48MHz，RAM 32KB）上，由硬件定时器置位采样标志，主循环中完成全部信号处理。 处理流程（8 步）：

| 步骤 | 处理内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADC 采样（1000Hz） | 原始 sEMG 电压信号 |
| 2 | 数字陷波（50/60Hz） | 去工频干扰的干净信号 |
| 3 | 环形缓冲区管理（512 点） | 滑动数据窗口 |
| 4 | RMS 计算（256 点窗口） | 肌肉激活强度（mV） |
| 5 | FFT + 功率谱（256 点） | 频谱分布 |
| 6 | MDF 计算（中值频率） | 频谱中心位置（Hz） |
| 7 | 激活度 + 疲劳度计算 | 0～100% |
| 8 | 信号质量评估 | 0～100 分 |

关键设计决策：由于 RA4M1 的 RAM 仅 32KB，FFT 使用 256 点（而非 512 点），以减少内存占用。频谱计算采用自实现浮点 FFT（旋转因子预计算），避免依赖大型 FFT 库。

## 3. 核心算法详解

### 3.1 信号采集与预处理

sEMG 干电极肌电传感器输出 0~3.0V 模拟信号（中心偏置约 1.5V），直接接入 UNO R4 WiFi 的 14 位 ADC（量程 0～5V）。采样由硬件定时器中断驱动，固定 1000Hz。表面肌电信号的采集电路设计与数字化处理是本环节的基础[3,5]。

DC 偏移去除：sEMG 信号含有电极与皮肤接触产生的 DC 偏移，计算 RMS 前需去除。采用窗口内简单均值法：

| DCbias=1Ni=0N−1x[i] | (1) |
| --- | --- |

其中 N = 256（FFT 窗口大小），x[i] 为陷波后的 ADC 采样计数值，计算完均值后再乘以 mV 转换系数得到 DC_bias（单位：mV）。

干电极接触阻抗高时，前端放大器共模抑制比（CMRR）下降，环境 50Hz 工频干扰易耦合进信号；电极完全开路（悬空）时该干扰极强。若不做处理，50Hz 峰会主导功率谱，使 MDF 被锁定在 -50Hz，并让 RMS 暴涨，系统无法区分”开路”与”真实高收缩”。工频干扰抑制是表面肌电采集系统的关键设计环节[3,4]。

1）50/60Hz 数字陷波

在 ADC 采样入口（pushSample）对每一样本级联两级二阶 IIR 陷波滤波器：

- 50Hz 陷波：中心频率 50Hz，Q = 25（−3dB 带宽 ≈ 2Hz），用于抑制市电工频

- 60Hz 陷波：中心频率 60Hz，Q = 25，用于抑制部分地区/设备的 60Hz 干扰

- 采用 RBJ 双二阶（biquad）标准陷波结构，极点略在单位圆内以保证数值稳定

- 陷波后的干净信号存入环形缓冲，供 RMS / MDF / 疲劳度全部下游计算使用

陷波器从原始信号中移除的工频分量 diff = raw - notched 被单独累计，用于下方的开路检测。

2）基于工频能量的开路（未佩戴）检测

直接度量被陷波移除的 50+60Hz 工频总能量：

| Pmains=EMA(raw−notched)2 | (2) |
| --- | --- |

| RMSmains=Pmains | (3) |
| --- | --- |

- 开路（电极悬空）：50/60Hz 共模干扰极强，RMSmains ≈ 800–1340 mV（实测）

- 佩戴（强 50Hz 环境下人体/放大器 CMRR 抑制有限）：工频能量仍可达 RMSmains ≈ 130–600 mV（实测）

- 两者实测区间存在约 600–800 mV 的干净间隙，用双阈值滞回区分，且不再依赖被污染的 MDF

判定逻辑（双阈值滞回）：

- 进入开路：RMSmains>700 mV（MAINS_OPEN_ENTER_MV），连续 3 帧确认（防单帧尖峰误触发）

- 退出开路：RMSmains<400 mV（MAINS_OPEN_EXIT_MV），连续 5 帧（-500ms）确认才清除（防重新佩戴瞬态抖动）

- 中间带（400–700 mV）维持原状态，避免临界区抖动；阈值依据实测：佩戴上界≈600mV、真开路下界≈800mV，留足裕度

开路时输出冻结：检测到开路（未佩戴）时，信号质量直接置为 3 分（最低），前端据此显示“请佩戴”横幅；疲劳度冻结为上次有效值（不清零、不更新），激活度清零并直接返回——不再输出虚假 100%。小程序端（pages/realtime）以 quality < 30 反推未佩戴状态，将疲劳度与激活度统一显示为 --。此外，当设备未校准（固件 m_isCalibrated == false，例如在小程序删除校准数据后固件 EEPROM 被清空）时，固件在每帧数据点中置 calibrated = 0，云端据其同样将激活度与疲劳度显示为 --，仅保留 RMS / MDF 原始信号——与”未佩戴”同口径，避免无基准时输出无意义数值。

### 3.2 特征提取：RMS 与 MDF

RMS 反映肌肉收缩时的信号总功率，与收缩强度正相关，是激活度归一化的基础。

| RMS=1Ni=0N−1(x[i]−DCbias)2 | (4) |
| --- | --- |

- N = 256，对应 256 ms 时间窗口（@1000Hz 采样）

- x[i] 为经 50/60Hz 数字陷波（§3.1）去除工频干扰、再去除 DC 偏移后的交流分量（单位：mV）

- RMS 计算使用加窗前的原始信号，因为 RMS 反映时域能量，加窗会影响幅值准确性

- 所有时域/频域计算均基于陷波后的干净信号，RMS 反映去除工频干扰后的真实肌电能量

MDF（Median Frequency，中值频率）是肌电信号频谱的中心位置，肌肉疲劳时 MDF 会系统性下降。这是本算法的核心疲劳指标，大量文献已将其作为肌肉疲劳的频域金标准指标并验证其可靠性[1,7,9,13]。 FFT 实现：使用 256 点实数 FFT（自实现，旋转因子预计算），加 Hann 窗减少频谱泄露：

w[i] = 0.5 × (1 - cos(2πi / (N-1)))  // Hann 窗
x_windowed[i] = (x[i] - DC_bias) × w[i]

工频抑制前提：FFT 输入 x[i] 已先经过 50/60Hz 数字陷波（§3.1），50Hz 工频峰不再主导功率谱。因此 MDF 在弱信号下反映真实肌电频谱，而非被锁定在 -50Hz 工频带。

MDF 定义：MDF 是使下式成立的频率 f_mdf：

| fminfmdfP(f)df=fmdffmaxP(f)df=12fminfmaxP(f)df | (5) |
| --- | --- |

- P(f) 为功率谱密度

- f_min = 20 Hz，f_max = 250 Hz（传感器有效频谱 20~500Hz，受 FFT 分辨率限制上界取 250Hz）；15~20Hz 为过渡区，仍接受参与 EMA 计算

MDF 计算步骤：

- 计算功率谱：P[k] = (Re[k]² + Im[k]²) / N，k = 0 ～ N/2-1

- 计算总功率：P_total = Σ P[k]（k 对应 20～250 Hz，跳过前 3 个 bin 避免 DC 分量干扰）

- 若 P_total < 10⁻¹²，视为信号太弱，返回 -1（跳过本次）

- 累积功率，找到使累积功率 ≥ 0.5 × P_total 的 bin

- 线性插值获得精确 MDF 值

EMA 平滑：原始 MDF 值逐帧波动较大（肌电频谱本身具有随机性[6,8]），采用指数移动平均（EMA）平滑：

| MDFcurrent=MDFlast×(1−α)+MDFraw×α | (6) |
| --- | --- |

| 信号状态 | α 值 | 设计理由 |
| --- | --- | --- |
| 收缩期 / MDF 下降 | 0.35 | 快速跟踪频谱变化，避免滞后 |
| 稳态期（>10 帧） | 0.15 | 抑制逐帧抖动，输出平滑 |
| 启动过渡（<10 帧） | 0.5→0.15 线性过渡 | 避免初始值偏差导致长时间收敛 |

### 3.3 校准协议要点

- 时长设定依据：Relax 阶段 10 秒取窗口内 RMS 均值（约 100 帧 @10Hz），均值稳定，8~10 秒即可，无需更长；Active 阶段 15 秒既用于捕捉早期 RMS 峰值（MVC 峰值），又必须持续到肌肉发展出真实疲劳态以记录 MDF_end（用力末 MDF，疲劳公式 100% 锚点），故 15 秒为必要时长，不宜缩至 3~5 秒。MDF 峰值计算时跳过前 2 秒（20 帧）瞬态数据，避免收缩初始阶段 FFT 高频伪峰污染锚点。

- 接触压力伪迹（关键）：RMS = 肌肉电活动 + 电极接触压力成分。若校准用力阶段手部接触状态（握姿、握持压力）与真实使用不一致，接触压力差会混入 (active − relax) 锚点，导致激活度失真（校准过猛→日常被判静息；校准过松→轻微用力即饱和）。正确做法：校准两阶段保持同一手势，且用力阶段直接采用真实使用场景的手部状态与力度（例如平时握某物体就握着它、用真实劲），让接触压力成为共模在 (active − relax) 相减中抵消。

### 3.4 激活度与疲劳度计算

激活度将实时 RMS 归一化到 0～100%，直观反映肌肉收缩强度。

| A(%)=clampRMScurrent−RMSrelaxRMSactive−RMSrelax×100%,0,100 | (7) |
| --- | --- |

- RMS_relax：校准得到的放松状态 RMS（10 秒静息均值）

- RMS_active：校准得到的主动收缩 RMS（15 秒最大收缩峰值）

- 物理意义：A = 0% 表示完全放松，A = 100% 表示达到了校准时的最大收缩强度。

信号量级参考（传感器输出 → ADC 数字化）： 上式中的 RMS 来自传感器输出经 14-bit / 5V ADC 量化的值，量化关系为 ADC = V_sensor / 5000 × 16383（约 0.305 mV / LSB，与固件 5V 模拟参考电压一致）。典型肌肉状态下的量级（传感器实测输出，以 1.5V 为基准）如下，可作为校准基线设参参考：

| 肌肉状态 | 传感器输出电压 | 对应 ADC 读数（14-bit / 5V） |
| --- | --- | --- |
| 放松 / 静息 | 1.5V ±0.1V | ≈ 4915 ± 328 |
| 轻度收缩 | 1.5V ±0.3V | ≈ 4915 ± 983 |
| 最大随意收缩 (MVC) | 1.5V ±1.0V | ≈ 4915 ± 3277 |

可见即使最大发力，传感器输出也仅 1.5V ±1.0V（约 0.5～2.5V），0～3.0V 量程大部分未用——因此增益、ADC 分辨率与逐人校准对激活度精度至关重要。传感器侧原始表征见 硬件说明.md §2.2。

疲劳度是本算法的核心输出，基于 MDF 下降幅度计算，归一化到 0～100%。以 MDF 相对下降幅度量化肌肉疲劳程度是运动疲劳评估领域的通行做法[2,10]。 公式（锚点公式 + 力交叉验证）：

收缩中：

| Fraw(%)=clampMDFactive−MDFcurrentMDFactive−max(MDFend, MDFrelax)×100%,0,100×Sforce | (8) |
| --- | --- |

放松时（指数恢复，可学习自适应）：

| F(t)=F(t−1)×mrecovery | (9) |
| --- | --- |

其中力稳定性因子 Sforce：

| Sforce=1−clamp¦RMSRMStrend−1¦−0.150.35,0,0.7 | (10) |
| --- | --- |

- MDF_active：校准 Active 阶段记录的峰值 MDF（Hz），运行期间可在”新鲜态”（疲劳度<25%）下缓慢上抬自适应

- MDF_relax：校准 Relax 阶段记录的放松 MDF（Hz），作为疲劳 100% 锚点的安全下限兜底

- MDF_end：校准 Active 阶段用力末（约第 12~15 秒）真实疲劳态记录的 MDF（Hz），优先作为疲劳 100% 锚点；当 endMDF 无效（≤1.0）或未低于 activeMDF 至少 5Hz 时，回退使用 relaxMDF 作为分母下限（floor = max(MDF_end, MDF_relax)，有效条件：endMDF > 1.0 && endMDF < activeMDF - 5.0）。分母范围 mdfRange = activeMDF - floor，若 <5Hz 则强制设为 5Hz，避免疲劳度计算异常

- MDF_current：当前实时 MDF（Hz）

- 收缩门控（去抖）：采用去抖后的收缩确认态 m_contractConfident 驱动疲劳计算——需连续 2 帧判定为收缩才进入，需连续 5 帧非收缩才退出，避免边界帧与放松瞬态 MDF 噪声误算疲劳。仅在确认收缩时按 MDF 计算疲劳；非收缩时冻结疲劳并按指数衰减恢复（半衰期 -35s，基于 Elfving 等[11] 的 MDF 恢复生理学模型）

- 双阈值收缩检测：RMS > relax_rms × 2（相对阈值）且 RMS > max(active_rms × 0.3, 10mV)（动态绝对阈值，自动适应用户个体差异），移除 MDF 条件以避免极度疲劳时收缩检测失效（天花板效应）；该原始判定经上述去抖后形成 m_contractConfident

- 力稳定性交叉验证：通过 RMS 慢速 EMA（τ≈3.3s）跟踪收缩力趋势，当 RMS 偏离趋势 >15% 时降低疲劳度置信度（最低至 30%），缓解 MDF 随力变化的混杂效应[12]

EMA 平滑：疲劳度变化是缓慢的生理过程（10～60 秒时间尺度），收缩时使用 α = 0.3 的 EMA 平滑（Phinyomark 等[12] 推荐 0.2-0.4 平衡响应速度与稳定性）：

| Fsmoothed(t)=Fsmoothed(t−1)×0.7+max(Fraw(t), 0)×0.3 | (11) |
| --- | --- |

放松时采用指数衰减恢复：F(t)=F(t−1)×mrecovery，其中 mrecovery 为个人化学习的恢复因子（默认 0.998，对应半衰期 -35s），根据放松期实测衰减率自适应调整，钳制在半衰期 20-60s 对应区间（0.9965-0.9989）。

锚点自适应：疲劳 100% 锚点 = MDF_end（用力末真实疲劳 MDF），分母 = (MDF_active − MDF_end)，使 100% 对应”个人真实疲劳到顶”而非主观”最大收缩”，消除了传统单基线法的捕获时机不确定性。在此基础上叠加三层在线/云端自适应（静息基线自校正、最大用力锚点修正、云端校准记忆），详见 §3.5 个性化闭环。

### 3.5 信号质量评估与个性化优化

信号质量（0～100 分）实时反映当前 sEMG 信号是否可信，用于用户界面提示用户调整电极位置。 评分规则：

- RMS 得分（35 分）：校准后以校准值为基准——收缩期 RMS 在 [2×RMS_relax, 1.5×RMS_active] 范围内得满分，大于 RMS_relax 得 15 分；放松期 RMS < 2×RMS_relax 得满分，<5×RMS_relax 得 15 分。未校准时使用绝对阈值（收缩 0.1～5mV、放松 <0.5mV）作为 fallback

- MDF 有效性（35 分）：MDF 在 [15, 250] Hz 范围内（含 15-20Hz 过渡区）得满分，否则得 15 分

- 连续性（30 分）：MDF 有效性的 EMA 平滑比例（α=0.05，约2秒时间常数）× 30，避免周期性跳变

- 电极开路/未佩戴硬判定：当 §3.2 的工频能量检测判定为开路或疑似开路时，信号质量直接置为 3 分（最低），同时冻结疲劳度与激活度输出（见 §3.1），避免开路噪声被误算为疲劳或误报高收缩

本设备的算法不是一套写死在固件里的固定公式，而是一个会持续自适应并长期记忆当前用户生理特征的个性化系统（注：此处的”学习 / 自适应”指参数在线更新，并非机器学习训练）。用户在每一次佩戴、校准、使用的过程中，都在”教”设备认识自己的身体；设备把这些个性化特征沉淀到本地 EEPROM 与云端校准档案，使下一次使用一开机就比上一次更贴合用户。

个性化由三个层次共同实现，覆盖”单次使用内即时贴合”与”多次使用间长期记忆”两个时间尺度：

(1) 会话内本地自适应（每次开机即时贴合）

- 静息基线自校正（Phase 1）：设备佩戴后、非收缩且 RMS < relaxRMS × 1.2 且信号稳定（偏离趋势量 < relaxRMS × 15%）约 5 秒，便以极慢 EMA（α=0.02）自动学习该用户的放松态 RMS/MDF，并用校准参考的 0.6~1.4 倍做安全约束，缓慢适配个体差异。用户无需手动设定”什么是放松”。

- 最大用力锚点修正（Phase 2）：在”新鲜态”（疲劳度 < 25%）下，若实时 MDF > activeMDF 且 MDF > relaxMDF + 10Hz，缓慢上抬 activeMDF（钳位上限 400Hz）；若 RMS > activeRMS × 1.05，缓慢上抬 activeRMS（约束在校准参考的 0.8~1.5 倍内），自动修正用户校准时”没使出全力”带来的低估，让疲劳度 100% 对应其真实极限。

(2) 云端校准记忆（“越用越适合个人”的关键）

- 设备每次完成一次规范校准，都会把 relax_rms / relax_mdf / active_rms / active_mdf / end_mdf 这组”用户校准参数”上传云端（uploadCalibration 云函数）。

- 下次开机时，固件通过 getProfile 云函数拉取该用户最近一次的高质量校准，直接写入 EEPROM 即时生效——相当于设备”记得”你上次的身体状况，无需重新调参、无需重新校准，即可以贴合你的状态启动。

- 这正是”越用越适合个人”的技术支点：每一次规范校准都在累积并刷新这份画像，使用越久、校准越规范，设备对你的建模越准确。

(3) 数据质量保障（确保个性化锚点可靠）

- 云端校准档案只采纳最近一次 completed 校准，且提供 cleanSessions 云函数清理历史脏数据（如误触产生的空 session、电极开路时误存的记录），避免脏历史把个性化锚点拉偏。

- 校准协议要求两阶段保持同一真实手势（§3.3），使电极接触压力成为共模在相减中抵消，保证每次写入校准档案的”力”是真实的肌肉力而非握持压力，进一步保障校准质量。

闭环示意：

个性化闭环流程图

与普通固定算法设备的对比：

| 维度 | 固定算法设备 | 本设备（越用越适合个人） |
| --- | --- | --- |
| 校准 | 每次都要重新标定，且参数对所有用户一致 | 校准参数云端记忆，下次开机自动继承 |
| 个体差异 | 靠用户手动选档 / 调阈值 | 静息基线与最大用力锚点自动学习 |
| 长期使用 | 不会”认识”用户 | 用越久、校准越规范，建模越准 |
| 脏数据 | 无处理机制 | cleanSessions 清理，稳定性有保障 |

### 3.6 算法参数汇总

硬件相关参数（FFT 窗口大小、采样率、ADC 规格）见 硬件说明.md。

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MDF 频率范围 | 20～250 Hz | 传感器有效频谱，FFT限制上界250Hz |
| 激活度收缩阈值 | RMS > 2×RMS_relax | 判定肌肉收缩状态 |
| 收缩门控阈值 | RMS > 2×relax 且 >max(0.3×active,10mV) | 相对+动态绝对双阈值 |
| 收缩门控去抖 | 2帧进 / 5帧出 | 防边界帧与放松瞬态误判 |
| MDF EMA α（收缩） | 0.35 | 收缩期快速跟踪 |
| MDF EMA α（稳态） | 0.15 | 稳态慢速平滑 |
| MDF EMA α（启动） | 0.5→0.15 线性过渡 | 前10帧初始化过渡 |
| 疲劳度 EMA α | 0.3 | 平衡响应速度与稳定性 |
| f_raw 下限 | 0 | 防MDF超锚点拉低疲劳度 |
| 放松恢复衰减系数 | 0.998（可学习） | 指数恢复，半衰期-35s，可自适应（20-60s） |
| RMS 趋势 EMA α | 0.03 | 慢速趋势跟踪，用于力稳定性检测 |
| 力稳定性偏差阈值 | 15% | 偏离>15%降低疲劳置信度 |
| 力稳定性置信下限 | 30% | 力变化剧烈时最低置信度 |
| 信号质量连续性α | 0.05 | EMA平滑系数，约2秒时间常数 |
| 开路检测进入阈值 | RMS_mains > 700 mV | 连续3帧确认开路 |
| 开路检测退出阈值 | RMS_mains < 400 mV | 连续5帧确认退出开路 |
| 锚点更新约束 | 0.6-1.4×（静息）/0.8-1.5×（用力） | 校准参考钳位范围 |

## 4. 结论

### 4.1 算法优势

| 优点 | 说明 | 学术/实用价值 |
| --- | --- | --- |
| 实时性强 | 固件端 10Hz 计算频率，延迟 < 100ms | 适合运动中的实时反馈 |
| MDF 锚点公式 | 使用校准阶段的峰值 MDF 和用力末 MDF 作为双锚点 | 消除基线捕获时机不确定性，提高稳定性 |
| 指数恢复模型 | 放松时疲劳度按指数恢复，半衰期默认 -35s，可学习自适应（20-60s） | 符合 Elfving 等[11] 的 MDF 恢复生理学模型，个人化学习恢复因子 |
| 力交叉验证 | RMS 趋势 EMA 检测力变化，动态降低置信度 | 缓解 MDF-力混杂效应[12] |
| 自适应 EMA | MDF α 随信号状态调整（0.35/0.15/启动过渡） | 兼顾响应速度和稳定性 |
| 信号质量指示 | 实时评估信号质量，提示用户调整电极 | 提高数据可靠性 |

### 4.2 局限性与改进方向

| 缺点 | 原因 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 频率分辨率有限 | 256 点 FFT @ 1000Hz → 3.9 Hz/bin | 增加 FFT 点数（需更多 RAM） |
| MDF 计算依赖频谱质量 | 电极接触不良时功率谱异常 | 已通过信号质量评估缓解 |
| 校准需要主动配合 | 用户需完成 10s 放松 + 15s 真实场景用力（两阶段同手势） | 可考虑无校准模式 |
| 单通道 sEMG | 仅采集一块肌肉 | 硬件扩展（多路 ADC） |
| 疲劳度需主观验证 | MDF 下降与主观疲劳的相关性 | 下一步：招募受试者做对照实验 |
| UNO R4 WiFi 算力限制 | 无法运行更复杂的频域特征 | 融合多特征 PCA 方法[14]提升鲁棒性，或扩展多通道采集 |

本文针对表面肌电信号（sEMG）运动疲劳的实时检测问题，提出了一种基于双锚点 MDF 归一化的个性化自适应算法，并在 Arduino UNO R4 WiFi 资源受限平台上完成实现。主要结论如下：

（1）结论可再现：全部处理流程（ADC 采样、数字陷波、RMS/FFT/MDF 计算、激活度与疲劳度输出）均为确定性步骤，关键参数已集中于第 3.6 节列出，给定相同输入可稳定复现，满足可再现性要求。

（2）验证了核心研究假设：本算法以”肌肉疲劳时 sEMG 中值频率 MDF 系统性下降”为基本假设[9,13]，并以校准阶段的峰值 MDF 与用力末 MDF 作为双锚点，将其归一化为 0～100% 的疲劳度[1,2]。现场实测表明，该归一化方式能有效消除单次校准基线捕获时机的不确定性，疲劳曲线与主观用力进程一致。

（3）实用贡献：相比依赖单一 RMS 幅度的传统方法，本算法以 MDF 频谱特征作为疲劳主指标，对电极-皮肤接触压力引起的幅度伪迹更具鲁棒性；并通过指数恢复模型刻画放松期疲劳衰减，与 MDF 恢复的生理学规律相符[11]。同时以 RMS 趋势做力交叉验证，缓解 MDF 随收缩力变化的混杂效应[12]，提升了现场可用性。

（4）局限性与误差来源：研究设计存在若干局限——单通道仅采集一块肌肉、频率分辨率受 256 点 FFT 限制（约 3.9 Hz/bin）；电极接触不良会引入功率谱异常与 MDF 估计偏差；疲劳度与主观疲劳的相关性仍有待受试者对照实验验证[14]。上述数据收集与建模的不确定性已在第 4.2 节逐项列出。

（5）结合实际与未来展望：本算法已落地于可穿戴疲劳预警腕带原型，可在握持、搬运等重复用力场景中提供实时反馈。后续工作包括：融合多频域特征（多特征 PCA 方法[14]）进一步提升算法鲁棒性、扩展多通道采集，并招募受试者开展校准-疲劳相关性验证，进一步夯实算法的生理可解释性。

## 5. 参考文献

[1] 董梦坤. sEMG的特征分析与肌肉疲劳分类研究[D]. 长春: 吉林大学, 2021.

[2] 王新龙. 基于柔性应变-肌电双模态传感阵列的颈部活动与疲劳状态识别研究[D]. 青岛: 山东科技大学, 2023.

[3] 罗志增, 席旭刚. 一种表面肌电信号测试电路设计[J]. 测试技术学报, 2007, 21(1): 33-38.

[4] 杨成英. 高共模抑制比的肌电传感器的电路设计[J]. 电子元件与材料, 2025, 44(1): 95-102.

[5] 仉冠生, 杨鹏, 郭欣, 等. 表面肌电信号数字传感器的设计[J]. 微计算机信息, 2007, 23(9): 123-124.

[6] De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechanics. J Applied Biomechanics, 1997, 13(2):135-163.

[7] Merletti R, Knaflitz M, De Luca CJ. Myoelectric manifestations of fatigue in voluntary and electrically elicited contractions. J Applied Physiology, 1990, 69(5):1810-1820.

[8] Merletti R, Parker PA. Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications. IEEE Press/Wiley, 2004.

[9] Cifrek M, Medved V, Tonković S, Ostojić S. Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. Clinical Biomechanics, 2009, 24(4):327-340.

[10] González-Izal M, Malanda A, Gorostiaga E, Izquierdo M. Electromyographic models to assess muscle fatigue. J Electromyography and Kinesiology, 2012, 22(4):501-512.

[11] Elfving B, Liljequist D, Dedering Å, Nemeth G. Recovery of electromyographic median frequency after lumbar muscle fatigue analysed using an exponential time dependence. European J Applied Physiology, 2002, 88:85-93.

[12] Phinyomark A, Phukpattaranont P, Limsakul C. The usefulness of mean and median frequencies in electromyography analysis. In: Computational Intelligence in Electromyography Analysis, IntechOpen, 2012.

[13] Cao H, et al. Application of surface electromyography in exercise fatigue assessment. Frontiers in Systems Neuroscience, 2022, 16:893275.

[14] Miaoulis N, et al. Developing a Novel Muscle Fatigue Index for Wireless sEMG Sensors: Metrics and Regression Models for Real-Time Monitoring. Electronics, 2025, 14(11):2097.