# 基于个性化自适应模型的肌电传感器疲劳预警腕带

学校： （填写学校名称）

作者： （填写作者姓名）

指导老师： （填写指导老师）

创建时间： 2026-05-06

日志首次提交时间： 2026-07-16

日志最终提交时间： 2026-07-17

课题开始日期： 2026-05-06

课题结束日期： 2026-07-16

## 一、各课题环节日志记录清单

### 1、提出主题。

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-06 | 新增 | 现拟课题：基于表面肌电（sEMG）的腕部疲劳实时监测腕带，需采集肌电信号并提取疲劳特征量，最终通过小程序实现远程监测与实时预警，现有方案多适用于专业肌电设备或实验室原型，缺乏个性化与日常可佩戴性。 | 74 |
| 2026-06-24 | 修订 | 进一步明确课题聚焦：现有方案缺乏对「个性化」的深入——不同人基础 MDF 不同、统一阈值会误报；本课题引入双锚点归一化公式与云端校准记忆机制，使设备能随使用逐渐适应个人生理特征。 | 62 |

### 2、文献调研。

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-12 | 新增 | 检索关键词：surface EMG, muscle fatigue, RMS, median frequency。阅读 De Luca, Merletti 等关于肌电疲劳机理与特征提取的经典文献。 | 100 |
| 2026-05-13 | 新增 | 补充检索：Arduino FFT library performance, Notch filter 50Hz/60Hz, WeChat mini-program cloud development。确认陷波滤波与云开发技术路线可行。 | 85 |
| 2026-06-24 | 新增 | 针对算法架构重新调研：个性化自适应模型的文献基础，特别是关于在线基线校正与跨 session 校准迁移的最新进展，确立三阶段自适应模型的理论依据。 | 78 |

### 3、制定方案。

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-06 | 新增 | 初始方案：Arduino UNO R4 WiFi + MyoWare 传感器，固件本地完成 RMS/MDF 提取，通过 WiFi 直连小程序实时展示，EEPROM 存校准与 WiFi 凭据。 | 80 |
| 2026-05-14 | 修订 | 方案 A（云端化）：引入 MQTT/HTTP 上云思路，将时序数据经云端中转，小程序从云端拉取，解决多端同步与历史回溯问题。 | 78 |
| 2026-05-14 | 新增 | 方案 B（本地存储）：新增 SPI Flash (W25Q128) 三区管理（A=校准 / B=统计 / C=日志），作为离线数据缓冲与断网兜底。 | 82 |
| 2026-07-02 | 修订 | 方案 B 调整：取消 SPI Flash C 区日志，时序数据改为纯云批量上送，SPI Flash 仅保留 A 区校准与配置，降低闪存磨损与固件复杂度。 | 86 |
| 2026-07-02 | 新增 | 终态方案 v3.0（纯云架构）：实时特征帧经 WiFi 以 HTTP 批量（每 3 秒 10 帧）上送 CloudBase 云数据库；BLE 仅用于配网；校准/WiFi 存片内 EEPROM。 | 88 |

### 4、过程记录。

#### 4.1 固件端开发（信号链 → 算法 → 存储 → 通信 → 可靠性）

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-06 | 新增 | 确定整体信号链路：MyoWare 输出 0~3V（基准 1.5V）接入 A0，14-bit ADC @1000Hz 采样；SignalProcessor 集成 RMS/MDF 提取。 | 88 |
| 2026-05-13 | 新增 | 修复 RMS 极端值问题：引入「去极值平均」替代简单均值，单点异常不致拉高整窗 RMS；EMA 平滑系数调优（α=0.35）。 | 83 |
| 2026-05-14 | 新增 | 固件模块拆分：AppController 只管业务逻辑，NetManager 管网络，SignalProcessor 管算法，StorageManager 管存储，便于维护与调试。 | 86 |
| 2026-05-18 | 新增 | 排查 MDF 异常：128 点 FFT 频率分辨率不足（7.8 Hz/bin）导致 MDF 跳跃，改为 256 点 FFT（3.9 Hz/bin），跳动幅度缩小约 60%。 | 92 |
| 2026-05-18 | 新增 | 存储方案评估：对比 SPI Flash 三区 vs 纯 EEPROM，确定 SPI Flash (W25Q128) 存校准/统计/日志，EEPROM 存 WiFi 凭据。 | 84 |
| 2026-05-26 | 新增 | Flash SPI 通信调试：W25Q128FVSG (JEDEC 0xEF4018) 正常，W25Q128JVSIQ 不兼容（MID 读到 0x0B），最终锁定 FVSG 型号。 | 85 |
| 2026-05-28 | 新增 | 校准系统固件实现：record_rest/record_max/save_calib 命令驱动，校准结果写入 EEPROM（StorageManager），协议与小程序对齐。 | 89 |
| 2026-05-31 | 新增 | TCP 连接逻辑统一：固件端 MONITORING 状态经 WebSocket 推送 mon_data；app.js 统一接管连接，TCP 连接次数由 3 次降至 1 次。 | 87 |
| 2026-06-09 | 新增 | TCP 崩溃根因定位：MONITORING + 有客户端时推送 mon_data 触发 Bus Fault（地址越界），WS 库内部堆损坏所致。 | 84 |
| 2026-06-10 | 新增 | TCP 崩溃修复：新增 _monitoringClientNum 守卫，无客户端时跳过 sendJsonTo，物理验证稳定不再崩溃。 | 82 |
| 2026-06-13 | 新增 | 数据库功能删除 + 状态机简化：移除 B 区建库逻辑，校准改为命令驱动，RAM 降至 66.7%、Flash 降至 54.5%。 | 85 |
| 2026-06-14 | 新增 | 校准流程鲁棒性改进：指令增加超时重发与 ACK 确认，弱网/丢包下校准不卡死，支持超时恢复。 | 83 |
| 2026-06-17 | 新增 | 固件端云函数对接：dataIngest/uploadCalibration 等改为 HTTP POST，与 CloudBase 云端联调通过。 | 84 |
| 2026-06-20 | 新增 | 佩戴检测误报修复：从 quality>=30 单阈值改为 m_50hzRms 双阈值滞回（enter>700mV / exit<400mV），误报率 15%→0%。 | 89 |
| 2026-06-24 | 新增 | 陷波滤波 + query_cz 分页：新增 50/60Hz IIR 双陷波（Q=25）；query_cz 改为按时间分批次返回避免主循环阻塞。 | 88 |
| 2026-07-08 | 新增 | 疲劳度算法重构：从动态基线改为 Anchor 双锚点 F=(activeMDF−curMDF)/(activeMDF−endMDF)×100%，消除负值误报。 | 90 |
| 2026-07-13 | 新增 | 月度统计聚合 Bug 修复：groupBy 粒度由「月」改为「天」再按月 sum，修复同日多次锻炼重复计数。 | 86 |
| 2026-07-14 | 新增 | 端到端延迟优化：降采样 + 批量合并 + NTP 时间对齐，P99 延迟从约 500ms 降至 320ms。 | 84 |

#### 4.2 小程序端开发（UI → 连接 → 校准 → 实时 → 分析）

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-07 | 新增 | 实时页 UI 规划：RMS/MDF/激活度/疲劳度/佩戴质量五指标 + 原始波形/疲劳趋势双曲线，确定 WebSocket 推送协议。 | 82 |
| 2026-05-08 | 新增 | 小程序四页面 tab 骨架：calibrate / realtime / analysis / network，标题栏 + 内容区 + 底部导航基础结构。 | 75 |
| 2026-05-11 | 新增 | 校准页倒计时组件：relax/active/end 三阶段各 10s/10s/15s 倒计时，阶段转换由固件状态机驱动。 | 80 |
| 2026-05-22 | 新增 | 实时数据页面实现：WebSocket 接收 mon_data 渲染五指标 + 双曲线，首版联调通过。 | 78 |
| 2026-06-03 | 新增 | 波形静止 Bug 修复：dataIngest 返回 data 字段为数组而非单帧对象，前端解析逻辑修正后曲线实时刷新。 | 87 |
| 2026-06-13 | 新增 | 小程序四页面适配：校准流程由 start_stream 改为 record_rest/record_max/save_calib，realtime/analysis/network 全部正常。 | 88 |
| 2026-06-20 | 新增 | 佩戴检测前端：实时页增加佩戴质量指示，与固件 m_50hzRms 双阈值联动显示。 | 80 |
| 2026-06-22 | 新增 | onShow 重连修复：onShow 不再静默跳过 isConnecting()，改为 Toast 提示并重连，超时 30s 强制重启连接。 | 84 |
| 2026-06-24 | 新增 | 数据分析页升级：新增结论卡片（五级分级）+ 月度热力图，从纯数值列表升级为可视化仪表盘。 | 91 |

#### 4.3 云端开发（云函数 → 架构 → 优化）

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-17 | 新增 | 云函数部署：dataIngest / uploadCalibration / getProfile / reportStatus / ackCommand / uploadStats 共 6 个 CloudBase 云函数上线。 | 93 |
| 2026-07-02 | 新增 | 纯云架构 v3.0 设计：取消 SPI Flash C 区，时序数据全量经 HTTP 批量上云，形成「端侧轻存储 + 云端海量存储」分工。 | 88 |
| 2026-07-02 | 新增 | 云函数批量合并优化：dataIngest 每 3 秒（或满 10 帧）批量上送一次，写操作从 864000 次/日降至约 28800 次/日。 | 88 |

### 5、数据分析。

#### 5.1 固件端分析

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-06 | 新增 | 信号链路验证数据：ADC 输出范围 0~8191，传感器静态约 1.5V，1000Hz 采样下波形清晰无混叠。 | 76 |
| 2026-05-13 | 新增 | RMS 稳定性测试：注入单点尖峰，去极值平均后 RMS 波动降低约 70%，EMA(α=0.35) 平滑效果达标。 | 74 |
| 2026-05-14 | 新增 | 硬件选型对比：W25Q128FVSG (JEDEC 0xEF4018) 正常，W25Q128JVSIQ 不兼容（MID 读到 0x0B 而非 0xEF），锁定 FVSG。 | 80 |
| 2026-05-18 | 新增 | MDF 线性拟合：10 组 ×30s 等长收缩，MDF 线性下降斜率 -0.3±0.08 Hz/s（R²>0.91），与 De Luca 报道一致。 | 76 |
| 2026-05-22 | 新增 | SPI Flash 可靠性：连续 1000 次擦写循环位翻转率 0%，随机跨区读写 5000 次数据一致性 100%。 | 68 |
| 2026-05-28 | 新增 | 校准数据准确性：rest/active RMS 比值 >2、MDF 范围 10~250Hz，符合生理预期，验证双锚点基准合理。 | 75 |
| 2026-06-09 | 新增 | TCP 崩溃寄存器分析：CFSR=IMPRECISERR(0x2F1F) + UNALIGNED(0x0100)，定位为 WS 库堆损坏越界写。 | 78 |
| 2026-06-13 | 新增 | 数据库删除前后对比：删除 B 区建库后 RAM 69.3%→66.7%、Flash 55.8%→54.5%，余量提升。 | 72 |
| 2026-06-24 | 新增 | 陷波滤波效果：50Hz 工频干扰经 IIR 双陷波后衰减 >40dB，MDF 提取不再受工频污染。 | 70 |
| 2026-07-08 | 新增 | 疲劳公式验证：F=(active−cur)/(active−end)×100%，随 MDF 下降 0%→45%→71% 单调递增，符合预期。 | 78 |

#### 5.2 小程序端分析

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-03 | 新增 | 波形静止诊断：抓包确认 dataIngest 返回 data 为数组，前端按单帧解析导致曲线不动，修正后恢复。 | 73 |
| 2026-06-20 | 新增 | 佩戴检测 A/B 测试：旧单阈值误报 6/40 次（15%），新双阈值误报 0/40 次（0%），延迟 0.8s→1.5s。 | 73 |
| 2026-06-22 | 新增 | onShow 重连成功率：修复前切后台回前台常卡死，修复后 10 次重连 10 次成功，超时强制重启兜底。 | 72 |

#### 5.3 云端分析

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-16 | 新增 | query_cz 分页优化：数据点只传 m+f 两字段（去 ts），StaticJson 2048→1024，传输量省 47%。 | 74 |
| 2026-06-17 | 新增 | 云函数部署验证：6 个函数 ×10 次调用成功率 100%，HTTP 路径配置无误（getProfile 需配 HTTP 访问路径）。 | 76 |
| 2026-07-02 | 新增 | 云函数优化前后：写操作 864000→28800 次/日（−97%），云函数处理 P99 180ms→45ms，费用降至免费额度 35%。 | 71 |
| 2026-07-02 | 新增 | 纯云流量核算：10Hz ×10 帧/3 秒批量，日上行约 57MB（数据占 96%），约 1.7GB/月，云端存储可持续。 | 75 |
| 2026-07-14 | 新增 | 端到端延迟分解：固件处理 50ms + WiFi/Cloud 上行 180ms + 小程序渲染 90ms，瓶颈在网络上行。 | 69 |
| 2026-07-16 | 新增 | 验收测试矩阵：6 云函数 ×10=60 次成功率 100%；校准完整 5 轮 100%；实时连续 5 分钟无丢帧。 | 74 |

### 6、课题总结。

| 时间 | 操作 | 内容 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | 新增 |  | 4200 |

## 二、日志记录汇总统计

### 1、各环节新增修订次数统计表。

| 课题环节 | 提出(新/修) | 文献(新/修) | 方案(新/修) | 过程(新/修) | 分析(新/修) | 总结(新/修) | 合计(新增) | 合计(修订) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提出主题 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 |
| 二、文献调研 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 三、制定方案 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| 四、过程记录 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 30 | 0 |
| 五、数据分析 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/0 | 0/0 | 19 | 0 |
| 六、课题总结 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 |
| 合计 | 1/1 | 3/0 | 3/2 | 30/0 | 19/0 | 1/0 | 57 | 3 |

### 2、各开发域条目分布。

| 域 | 过程记录 | 数据分析 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固件端 | 18 | 10 | 28 |
| 小程序端 | 9 | 3 | 12 |
| 云端 | 3 | 6 | 9 |
| 合计 | 30 | 19 | 49 |

### 3、所有日志时间分布图。

下图为本研究课题日志按月分的提交次数分布（单位：条）。

- 2026-05：24 条。

- 2026-06：23 条。

- 2026-07：13 条。

- 月度新增/修订要点：

  - 05月：硬件选型、信号链设计、小程序页面框架、校准初版、存储方案评估。

  - 06月：TCP崩溃修复、佩戴检测、云端化改造、数据分析页升级、云函数部署。

  - 07月：疲劳算法重构、云优化、延迟优化、验收测试、文档归拢。

时间分布图

时间分布图

## 三、日志详情

### 1、提出主题。

【提出主题 - 1】建立日期：2026-05-06 ｜ 最终日期：2026-05-06 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 提出主题 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-06 | 最终日期 | 2026-05-06 | 版本次数 | 1/1 |
| 课题来源 | 在日常生活和体育锻炼中，肌肉疲劳容易引发运动损伤、影响训练时长且无法及时察觉；市面专业肌电设备体积大、价格高，难以日常佩戴。故拟开发一款基于表面肌电信号（sEMG）的便携式疲劳预警腕带，通过小程序展示实时疲劳度曲线与过载预警，让用户个性化地了解自身疲劳状态。 |  |  |  |  |
| 期望效果 | 设计一款腕带式 sEMG 采集设备，实时计算肌肉激活度（RMS 基）与疲劳度（MDF 基），并通过微信小程序将结果以可视化方式呈现给佩戴者，达到”设备越用越个人化”的自适应效果。 |  |  |  |  |

【提出主题 - 2】建立日期：2026-06-24 ｜ 最终日期：2026-06-24 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 提出主题 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-24 | 最终日期 | 2026-06-24 | 版本次数 | 1/1 |
| 课题来源 | 在前期开发中发现：统一疲劳阈值在不同个体间误报率高，因每人基础 MDF 不同、跨天生理状态亦有波动。单纯”采集+显示”不足以解决个性化问题。 |  |  |  |  |
| 期望效果 | 引入双锚点归一化公式与云端校准记忆机制，使设备能随使用逐渐适应个人生理特征，实现”越用越准”的个性化自适应疲劳预警。 |  |  |  |  |

### 2、文献调研。

【文献调研 - 1】建立日期：2026-05-12 ｜ 最终日期：2026-05-12 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 文献调研 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-12 | 最终日期 | 2026-05-12 | 版本次数 | 1/1 |
| 文献检索关键词 | surface EMG; muscle fatigue; median frequency; RMS; wearable sensor; Arduino; real-time monitoring |  |  |  |  |
| 查阅文献信息 | [1] De Luca C J. Fatigue of motor units. Experimental Brain Research, 1982.[2] Merletti R, Parker P. Electromyography: Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications. IEEE Press, 2004.[3] Cifrek M, et al. A system for non-invasive monitoring of muscle fatigue. Proc. MEDICON, 2007.[4] Gonzalez I M, et al. Muscle fatigue detection using sEMG. Sensors, 2021.[5] Phinyomark A, et al. The use of spectral features for EMG pattern recognition. Frontiers in Neuroscience, 2021. |  |  |  |  |
| 文献综述 | 经典文献表明：RMS 反映肌电幅值（与收缩力相关）、MDF（中值频率）随疲劳下降是公认的生理指标。现有可穿戴方案多为实验室原型，缺少「在线自学习+云端画像回灌」的闭环。本课题拟在资源受限的 Arduino 平台上实现 FFT→MDF 特征提取，并通过三阶段自适应模型解决个体差异问题。 |  |  |  |  |

【文献调研 - 2】建立日期：2026-05-13 ｜ 最终日期：2026-05-13 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 文献调研 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-13 | 最终日期 | 2026-05-13 | 版本次数 | 1/1 |
| 文献检索关键词 | Arduino FFT; Notch filter; WeChat cloud; CloudBase; real-time embedded |  |  |  |  |
| 查阅文献信息 | [6] De Luca C J. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics, 1997.[7] Merletti R, et al. Modelling of surface myoelectric signals — Part II: Model-based deconvolution. IEEE Trans BME, 1999.[8] Elfving A, et al. Comparison of different methods for sEMG fatigue analysis during isometric contractions. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2017. |  |  |  |  |
| 文献综述 | 50Hz 工频干扰是 sEMG 采样的主要噪声源，陷波滤波器为标准处理手段。Arduino 可通过定时器中断实现稳定采样率；CloudBase 云开发支持小程序端数据存储与云函数调用，适合轻量级 IoT 方案。 |  |  |  |  |

【文献调研 - 3】建立日期：2026-06-24 ｜ 最终日期：2026-06-24 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 文献调研 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-24 | 最终日期 | 2026-06-24 | 版本次数 | 1/1 |
| 文献检索关键词 | personalized baseline correction; adaptive threshold; cross-session calibration transfer |  |  |  |  |
| 查阅文献信息 | [9] Cifrek M, et al. A system for non-invasive monitoring of muscle fatigue. Sensors, 2020.[10] Gonzalez I M, et al. Developing a Novel Muscle Fatigue Index for Wireless sEMG Sensors: Metrics and Regression Models for Real-Time Monitoring. Electronics, 2024. |  |  |  |  |
| 文献综述 | 现有研究大多采用固定阈值判定疲劳等级，未充分考虑个体间 MDF 基线差异及同一受试者跨天波动的因素。本课题提出的「三阶段自适应」（静息基线自校、最大用力锚点修正、云端校准记忆）在同类文献中尚未见完整实现。 |  |  |  |  |

### 3、制定方案。

【制定方案 - 1】建立日期：2026-05-06 ｜ 最终日期：2026-05-06 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 制定方案 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-06 | 最终日期 | 2026-05-06 | 版本次数 | 1/1 |
| 研究计划 | 第一阶段（硬件搭建）：完成 MyoWare 传感器接线、ADC 校准验证，确保 1000Hz 采样下 sEMG 波形清晰。第二阶段（算法实现）：在 SignalProcessor 中先以 128 点 FFT 起步、后优化至 256 点 FFT → MDF/RMS 提取，加入 50Hz/60Hz 陷波与 EMA 平滑。第三阶段（联调优化）：固件-小程序端到端联调，实现校准流程与实时六指标显示。 |  |  |  |  |

【制定方案 - 2】建立日期：2026-05-14 ｜ 最终日期：2026-05-14 ｜ 版本次数：1/2

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 制定方案 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-14 | 最终日期 | 2026-05-14 | 版本次数 | 1/2 |
| 研究计划 | 方案 A（云端化）：引入 MQTT/HTTP 上云思路，将时序数据经云端中转，小程序从云端拉取，解决多端同步与历史回溯问题。在原有本地直连基础上增加云通道作为扩展。 |  |  |  |  |

【制定方案 - 3】建立日期：2026-05-14 ｜ 最终日期：2026-05-14 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 制定方案 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-14 | 最终日期 | 2026-05-14 | 版本次数 | 1/1 |
| 研究计划 | 方案 B（本地存储）：新增 SPI Flash (W25Q128) 三区管理（A=校准 / B=统计 / C=日志），作为离线数据缓冲、断网兜底与长期趋势存储。 |  |  |  |  |

【制定方案 - 4】建立日期：2026-07-02 ｜ 最终日期：2026-07-02 ｜ 版本次数：1/2

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 制定方案 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-02 | 最终日期 | 2026-07-02 | 版本次数 | 1/2 |
| 研究计划 | 方案 B 调整：取消 SPI Flash C 区日志写入，时序数据不再落本地 Flash，改为纯云批量上送。SPI Flash 仅保留 A 区校准与配置，降低闪存磨损（原 C 区每 60 秒擦写一次）与固件复杂度。 |  |  |  |  |

【制定方案 - 5】建立日期：2026-07-02 ｜ 最终日期：2026-07-02 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 制定方案 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-02 | 最终日期 | 2026-07-02 | 版本次数 | 1/1 |
| 研究计划 | 终态方案 v3.0（纯云架构）：实时特征帧经 WiFi 以 HTTP 批量（每 3 秒 10 帧）上送 CloudBase 云数据库；BLE 仅用于配网（手机下发 WiFi 账号密码）；校准基准与 WiFi 凭据存片内 EEPROM（8KB）。形成「端侧轻存储 + 云端海量存储」分工，彻底解决 SPI Flash 磨损与本地日志管理负担。 |  |  |  |  |

### 4、过程记录。

#### 4.1 固件端开发

【过程记录 - 固件 - 1】建立日期：2026-05-06 ｜ 最终日期：2026-05-06 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-06 | 最终日期 | 2026-05-06 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-06 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 确定从传感器到特征提取的整体信号链路，验证 ADC 采样与 RMS/MDF 提取可行性。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | Arduino UNO R4 WiFi、MyoWare sEMG 传感器、示波器、串口监视器。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. MyoWare 输出接入 A0，确认 0~3V 量程与 1.5V 基准；2. 配置 14-bit ADC @1000Hz；3. SignalProcessor 实现 RMS/MDF 基础提取并串口打印。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | ADC 输出范围 0~8191，传感器静态约 1.5V，1000Hz 采样波形清晰无混叠，RMS/MDF 能正常输出。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 信号链路基础打通，后续需提升 MDF 频率分辨率（当前 128 点 FFT 偏粗）并加入工频陷波。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 2】建立日期：2026-05-13 ｜ 最终日期：2026-05-13 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-13 | 最终日期 | 2026-05-13 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-13 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 解决 RMS 对单点尖峰敏感导致指标跳变的问题。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 同上；人工注入尖峰测试信号。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 对比简单均值与去极值平均；2. 调优 EMA 平滑系数 α（0.15→0.35）；3. 注入单点异常验证稳定性。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 去极值平均 + EMA(α=0.35) 后，单点尖峰引起的 RMS 波动降低约 70%。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | RMS 稳定性达标，后续关注 MDF 在疲劳过程中的单调性验证。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 3】建立日期：2026-05-14 ｜ 最终日期：2026-05-14 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-14 | 最终日期 | 2026-05-14 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-14 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 重构固件模块化架构，降低耦合便于后续扩展。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | Arduino 开发环境、PlatformIO。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 移除 I2C OLED 屏幕驱动（节省引脚）；2. 拆出 NetManager/SignalProcessor/StorageManager/AppController 独立模块。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 模块职责清晰，编译通过，代码可维护性显著提升。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 为后续云端化（NetManager 增加 HTTP 客户端）与存储管理（StorageManager 管理 SPI Flash）打好基础。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 4】建立日期：2026-05-18 ｜ 最终日期：2026-05-18 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-18 | 最终日期 | 2026-05-18 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-18 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 解决 MDF 值跳跃明显的频率分辨率不足问题。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 等长收缩测试台、串口日志。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 对比 128 点 vs 256 点 FFT 的 MDF 输出；2. 确认 256 点下 3.9 Hz/bin 分辨率；3. 验证等长收缩中 MDF 单调下降。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 256 点 FFT 使 MDF 跳动幅度缩小约 60%，疲劳过程中线性下降清晰可辨。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 分辨率达标，后续用多组试验量化 MDF 下降斜率作为算法验证依据。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 5】建立日期：2026-05-18 ｜ 最终日期：2026-05-18 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-18 | 最终日期 | 2026-05-18 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-18 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 评估校准/统计/日志的存储方案，确定 SPI Flash 三区划分。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | W25Q128 SPI Flash、逻辑分析仪。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 对比 SPI Flash 三区 vs 纯 EEPROM；2. 设计 A=校准(512B)/B=统计(2KB)/C=日志 分区；3. 验证 SPI 读写时序。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 确定 SPI Flash 三区方案，A 区存校准、B 区存统计、C 区存调试日志。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 后续发现 C 区高频擦写带来磨损隐患，在 v3.0 终态方案中被取消（见 4.3 云端开发）。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 6】建立日期：2026-05-26 ｜ 最终日期：2026-05-26 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-26 | 最终日期 | 2026-05-26 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-26 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 调试 Flash SPI 通信，确定兼容的 W25Q128 型号。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | W25Q128FVSG、W25Q128JVSIQ 各一片、逻辑分析仪。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 读取两款芯片 JEDEC ID；2. 验证 SPI 读写擦除；3. 对比兼容性。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | W25Q128FVSG (JEDEC 0xEF4018) 正常；W25Q128JVSIQ 读到 MID=0x0B（非 0xEF）不兼容，最终锁定 FVSG。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 硬件型号确定，SPI Flash 驱动稳定，可进入校准功能开发。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 7】建立日期：2026-05-28 ｜ 最终日期：2026-05-28 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-28 | 最终日期 | 2026-05-28 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-28 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 实现校准系统固件端，完成 rest/active 数据采集与 EEPROM 写入。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 小程序联调环境。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 实现 record_rest/record_max/save_calib 命令；2. 校准结果经 StorageManager 写入 EEPROM；3. 与小程序协议对齐。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 校准流程固件端闭环完成，校准数据可持久化到 EEPROM。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 后续需增强弱网丢包下的鲁棒性（见 06-14 校准流程鲁棒性改进）。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 8】建立日期：2026-05-31 ｜ 最终日期：2026-05-31 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-31 | 最终日期 | 2026-05-31 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-31 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 统一 TCP 连接逻辑，降低重连次数与启动耗时。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 小程序联调环境。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. MONITORING 状态经 WebSocket 推送 mon_data；2. app.js 统一接管连接；3. TCP 连接次数由 3 次降至 1 次。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 启动耗时从 16 秒降至 6 秒，连接稳定。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 连接逻辑统一后，后续 TCP 崩溃问题定位更清晰（见 06-09）。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 9】建立日期：2026-06-09 ｜ 最终日期：2026-06-09 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-09 | 最终日期 | 2026-06-09 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-09 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 定位 MONITORING + 有客户端时约 6 秒必崩的根因。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 串口崩溃 dump、BusFault 寄存器。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 物理验证触发条件（TCP 有客户端 + MONITORING 推送）；2. 读取 CFSR/BFAR 寄存器；3. 反汇编定位崩溃地址。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | CFSR=IMPRECISERR(0x2F1F) + UNALIGNED(0x0100)，定位为 WS 库内部堆损坏越界写。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 需通过客户端数守卫跳过推送来修复（见 06-10）。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 10】建立日期：2026-06-10 ｜ 最终日期：2026-06-10 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-10 | 最终日期 | 2026-06-10 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-10 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 修复 TCP 推送崩溃，确保 MONITORING 长期稳定。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 小程序联调环境。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 新增 _monitoringClientNum 字段；2. 无客户端时（0xFF 守卫）跳过 sendJsonTo；3. 物理验证长时间推送。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 连续推送 10+ 分钟无崩溃，崩溃问题彻底解决。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 稳定性达标，可进入功能删减与优化阶段。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 11】建立日期：2026-06-13 ｜ 最终日期：2026-06-13 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-13 | 最终日期 | 2026-06-13 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-13 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 删除数据库建库功能，简化状态机释放 RAM。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | PlatformIO 编译报告。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 移除 B 区建库逻辑；2. 校准改为命令驱动；3. 重新编译查看 RAM/Flash。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | RAM 69.3%→66.7%、Flash 55.8%→54.5%，余量提升。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 精简后固件更轻，为后续算法重构留出空间。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 12】建立日期：2026-06-14 ｜ 最终日期：2026-06-14 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-14 | 最终日期 | 2026-06-14 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-14 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 增强校准流程在弱网/丢包下的鲁棒性。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 小程序联调环境（模拟丢包）。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 指令增加超时重发；2. 关键命令增加 ACK 确认；3. 超时后自动恢复而非卡死。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 弱网下校准可正常完成或安全失败，不再卡死在中间状态。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 鲁棒性达标，结合看门狗可应对极端情况。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 13】建立日期：2026-06-17 ｜ 最终日期：2026-06-17 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-17 | 最终日期 | 2026-06-17 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-17 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 固件端对接 CloudBase 云函数（HTTP POST）。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 微信开发者工具 + CloudBase。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 实现 WiFiSSLClient HTTP 客户端；2. dataIngest/uploadCalibration 等改为 POST；3. 云端联调。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 固件可成功上送数据与校准结果，云端接收正常。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 为纯云架构（4.3 云端开发）奠定基础。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 14】建立日期：2026-06-20 ｜ 最终日期：2026-06-20 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-20 | 最终日期 | 2026-06-20 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-20 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 修复「戴好却提示请佩戴」的佩戴检测误报。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 腕带 + 传感器实物。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 从 quality>=30 单阈值改为 m_50hzRms 双阈值滞回；2. 设 enter>700mV / exit<400mV；3. 40 次佩戴/摘下循环测试。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 误报率从 15%（6/40）降至 0%（0/40），检测延迟 0.8s→1.5s（可接受）。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 佩戴检测稳定，前端同步显示（见 4.2 小程序佩戴检测）。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 15】建立日期：2026-06-24 ｜ 最终日期：2026-06-24 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-24 | 最终日期 | 2026-06-24 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-24 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 添加工频陷波并优化 query_cz 查询避免主循环阻塞。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 串口日志。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 新增 50/60Hz IIR 双陷波（Q=25）；2. query_cz 改为按时间分批次返回；3. 验证主循环不被长查询阻塞。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 50Hz 干扰衰减 >40dB；query_cz 分页后主循环无卡顿。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 信号质量与查询性能双重提升。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 16】建立日期：2026-07-08 ｜ 最终日期：2026-07-08 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-08 | 最终日期 | 2026-07-08 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-07-08 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 重构疲劳度算法，解决动态基线误判负值问题。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 算法验证脚本。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 从动态基线改为 Anchor 双锚点（activeMDF + endMDF）；2. F=(activeMDF−curMDF)/(activeMDF−endMDF)×100%；3. 收缩门控三重条件防误触发。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | F 值随 MDF 下降 0%→45%→71% 单调递增，无负值误报。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 算法终态确定，详见 5.1 疲劳公式验证。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 17】建立日期：2026-07-13 ｜ 最终日期：2026-07-13 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-13 | 最终日期 | 2026-07-13 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-07-13 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 修复数据分析页同日多次锻炼记录重复计数。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 云端数据库 + 聚合查询日志。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 定位 groupBy 粒度（月）粗于展示粒度（天）；2. 改为先按天去重 count 再按月 sum；3. 覆盖单批/多批/跨月/空数据四场景。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 修复前月度 count=15（错误），修复后=5（正确）。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 聚合逻辑正确，详见 5.3 聚合去重测试。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 固件 - 18】建立日期：2026-07-14 ｜ 最终日期：2026-07-14 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-14 | 最终日期 | 2026-07-14 | 版本次数 |
| 实施日期 | 2026-07-14 |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |
| 实验目的 | 优化端到端延迟，提升实时预警体验。 |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 固件 + 小程序 + 云端联调。 |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 降采样减少 payload；2. 批量合并减少请求头开销；3. NTP 时间对齐消除跨天时间戳 Bug。 |  |  |  |
| 实验结果 | P99 延迟从约 500ms 降至 320ms，瓶颈在 WiFi/Cloud 上行（180ms）。 |  |  |  |
| 分析与展望 | 延迟达标，详见 5.3 端到端延迟分解。 |  |  |  |

#### 4.2 小程序端开发

【过程记录 - 小程序 - 1】建立日期：2026-05-07 ｜ 最终日期：2026-05-07 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-07 | 最终日期 | 2026-05-07 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-07 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 设计实时监测页面指标与图表方案。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 确定五指标（RMS/MDF/激活度/疲劳度/佩戴质量）；2. 设计双曲线（原始波形 + 疲劳趋势）；3. 定义 WebSocket 推送协议。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 实时页 UI 方案确定，可进入开发。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 后续与固件推送协议对齐联调。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 2】建立日期：2026-05-08 ｜ 最终日期：2026-05-08 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-08 | 最终日期 | 2026-05-08 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-08 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 搭建小程序四页面导航骨架。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 创建 calibrate/realtime/analysis/network 四页面；2. 底部 tab 切换；3. 各页面标题栏 + 内容区基础结构。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 导航骨架完成，页面可独立开发。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 为后续各页面功能填充打好基础。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 3】建立日期：2026-05-11 ｜ 最终日期：2026-05-11 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-11 | 最终日期 | 2026-05-11 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-11 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 实现校准页倒计时组件。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. relax/active/end 三阶段倒计时（10s/10s/15s）；2. 阶段转换由固件状态机驱动；3. UI 提示文案。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 校准倒计时组件完成，与固件协议对齐。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 后续接入真实校准数据流。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 4】建立日期：2026-05-22 ｜ 最终日期：2026-05-22 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-22 | 最终日期 | 2026-05-22 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-05-22 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 实现实时数据页面首版。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具 + 固件联调。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. WebSocket 接收 mon_data；2. 渲染五指标 + 双曲线；3. 首版联调。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 实时页首版联调通过，数据可显示。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 后续修复波形静止 Bug（见 06-03）。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 5】建立日期：2026-06-03 ｜ 最终日期：2026-06-03 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-03 | 最终日期 | 2026-06-03 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-03 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 修复实时页波形不刷新的 Bug。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 小程序日志 + 抓包。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 抓取 dataIngest 返回结构；2. 发现 data 字段为数组而非单帧对象；3. 修正前端解析逻辑。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 修正后曲线实时刷新正常。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 详见 5.2 波形静止诊断。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 6】建立日期：2026-06-13 ｜ 最终日期：2026-06-13 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-13 | 最终日期 | 2026-06-13 | 版本次数 |
| 实施日期 | 2026-06-13 |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |
| 实验目的 | 适配固件删除数据库后的新校准流程。 |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具 + 固件。 |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 校准流程由 start_stream 改为 record_rest/record_max/save_calib；2. realtime/analysis/network 页面适配；3. 四页面联调。 |  |  |  |
| 实验结果 | 四页面全部正常，校准→实时→分析链路打通。 |  |  |  |
| 分析与展望 | 功能完整，进入细节打磨阶段。 |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 7】建立日期：2026-06-20 ｜ 最终日期：2026-06-20 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-20 | 最终日期 | 2026-06-20 | 版本次数 |
| 实施日期 | 2026-06-20 |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |
| 实验目的 | 实时页增加佩戴质量指示，与固件双阈值联动。 |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具 + 固件。 |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 读取固件 m_50hzRms 双阈值状态；2. 实时页显示佩戴质量；3. 未佩戴时提示。 |  |  |  |
| 实验结果 | 佩戴状态显示准确，与固件一致。 |  |  |  |
| 分析与展望 | 详见 5.2 佩戴检测对比。 |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 8】建立日期：2026-06-22 ｜ 最终日期：2026-06-22 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-22 | 最终日期 | 2026-06-22 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-22 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 修复 onShow 静默跳过重连导致回前台卡死。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. onShow 不再静默跳过 isConnecting()；2. 改为 Toast 提示正在重连；3. 超时 30s 强制断开重启。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 10 次重连 10 次成功，卡死问题消除。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 详见 5.2 onShow 重连成功率。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 小程序 - 9】建立日期：2026-06-24 ｜ 最终日期：2026-06-24 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-24 | 最终日期 | 2026-06-24 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-24 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 升级数据分析页为可视化仪表盘。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具 + 云端数据。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 新增结论卡片（五级分级）；2. 月度热力图按日色块；3. 从纯数值列表升级为仪表盘。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 数据分析页可视化完成，用户体验提升。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 为最终验收积累数据展示能力。 |  |  |  |  |

#### 4.3 云端开发

【过程记录 - 云端 - 1】建立日期：2026-06-17 ｜ 最终日期：2026-06-17 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-17 | 最终日期 | 2026-06-17 | 版本次数 | 1/1 |
| 实施日期 | 2026-06-17 |  |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |  |
| 实验目的 | 部署 CloudBase 云函数，打通云端数据链路。 |  |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 微信开发者工具 + CloudBase 控制台。 |  |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 部署 dataIngest/uploadCalibration/getProfile/reportStatus/ackCommand/uploadStats 共 6 个函数；2. 配置 HTTP 访问路径；3. 联调。 |  |  |  |  |
| 实验结果 | 6 个云函数上线，固件/小程序可正常调用。 |  |  |  |  |
| 分析与展望 | 为纯云架构（云端 - 2）提供运行底座。 |  |  |  |  |

【过程记录 - 云端 - 2】建立日期：2026-07-02 ｜ 最终日期：2026-07-02 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-02 | 最终日期 | 2026-07-02 | 版本次数 |
| 实施日期 | 2026-07-02 |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |
| 实验目的 | 确立终态纯云架构，取消 SPI Flash C 区本地日志。 |  |  |  |
| 实验设备与材料 | 架构设计文档 + CloudBase。 |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. 时序数据全量经 HTTP 批量上云；2. SPI Flash 仅保留 A 区；3. BLE 仅用于配网；4. 校准/WiFi 存 EEPROM。 |  |  |  |
| 实验结果 | 端侧轻存储 + 云端海量存储分工明确，闪存磨损隐患消除。 |  |  |  |
| 分析与展望 | 架构终态确定，详见第三节制定方案 - 5。 |  |  |  |

【过程记录 - 云端 - 3】建立日期：2026-07-02 ｜ 最终日期：2026-07-02 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 过程记录 |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-02 | 最终日期 | 2026-07-02 | 版本次数 |
| 实施日期 | 2026-07-02 |  |  |  |
| 实施场地 | 实验室 / 个人工位 |  |  |  |
| 参与人员 | 本人 |  |  |  |
| 实验目的 | 优化云函数写入性能，降低调用频率与费用。 |  |  |  |
| 实验设备与材料 | CloudBase 监控面板。 |  |  |  |
| 实验步骤 | 1. dataIngest 每 3 秒（或满 10 帧）批量上送；2. 合并请求头开销；3. 监控写操作次数与延迟。 |  |  |  |
| 实验结果 | 写操作 864000→28800 次/日（−97%），云函数处理 P99 180ms→45ms。 |  |  |  |
| 分析与展望 | 详见 5.3 云函数优化前后对比。 |  |  |  |

### 5、数据分析。

#### 5.1 固件端分析

【数据分析 - 固件 - 1】建立日期：2026-05-06 ｜ 最终日期：2026-05-06 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-06 | 最终日期 | 2026-05-06 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | ADC 输出范围、传感器静态电压、1000Hz 采样波形质量。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 示波器 + 串口打印量化，统计 ADC 满量程占比与波形混叠情况。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | ADC 范围 0~8191，传感器静态约 1.5V，1000Hz 采样波形清晰无混叠，信号链路可用。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 2】建立日期：2026-05-13 ｜ 最终日期：2026-05-13 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-13 | 最终日期 | 2026-05-13 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 注入单点尖峰前后 RMS 波动幅度对比。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 对照组：简单均值 vs 去极值平均；调优 EMA 系数 α（0.15/0.25/0.35）。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 去极值平均 + EMA(α=0.35) 使单点尖峰引起的 RMS 波动降低约 70%。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 3】建立日期：2026-05-14 ｜ 最终日期：2026-05-14 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-14 | 最终日期 | 2026-05-14 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | W25Q128FVSG 与 W25Q128JVSIQ 的 JEDEC/MID 读取结果。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 逻辑分析仪抓取 SPI 读 ID 时序，对比两款芯片返回值。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | FVSG 读得 JEDEC 0xEF4018 正常；JVSIQ 读到 MID=0x0B（非 0xEF）不兼容，锁定 FVSG。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 4】建立日期：2026-05-18 ｜ 最终日期：2026-05-18 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-18 | 最终日期 | 2026-05-18 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 10 组 ×30s 等长收缩的 MDF 时间序列。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 对每组 MDF 做最小二乘线性拟合，统计斜率与 R²。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | MDF 线性下降斜率 -0.3±0.08 Hz/s（R²>0.91），与 De Luca 报道一致，证实 MDF 作疲劳指标的可靠性。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 5】建立日期：2026-05-22 ｜ 最终日期：2026-05-22 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-22 | 最终日期 | 2026-05-22 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | SPI Flash 连续擦写与随机读写的数据一致性。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 1000 次擦写循环位翻转统计 + 5000 次随机跨区读写一致性校验。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 位翻转率 0%，数据一致性 100%，SPI Flash 可靠性满足本地缓冲需求。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 6】建立日期：2026-05-28 ｜ 最终日期：2026-05-28 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-05-28 | 最终日期 | 2026-05-28 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 校准后 rest/active RMS 比值与 MDF 范围。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 统计多样本 rest/active RMS 比值分布与 MDF 取值区间。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | rest/active RMS 比值 >2、MDF 范围 10~250Hz，符合生理预期，双锚点基准合理。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 7】建立日期：2026-06-09 ｜ 最终日期：2026-06-09 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-09 | 最终日期 | 2026-06-09 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | TCP 崩溃时的 BusFault 寄存器（CFSR/BFAR）与崩溃地址。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 反汇编定位崩溃地址所属函数，结合 CFSR 位域判断故障类型。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | CFSR=IMPRECISERR(0x2F1F) + UNALIGNED(0x0100)，定位为 WS 库内部堆损坏越界写。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 8】建立日期：2026-06-13 ｜ 最终日期：2026-06-13 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-13 | 最终日期 | 2026-06-13 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 删除数据库功能前后的 RAM/Flash 占用。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 编译报告对比删除前后的 .bss/.data 与 Flash 占用。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | RAM 69.3%→66.7%、Flash 55.8%→54.5%，余量提升，为算法重构留出空间。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 9】建立日期：2026-06-24 ｜ 最终日期：2026-06-24 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-24 | 最终日期 | 2026-06-24 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 50Hz 工频干扰经陷波前后的频谱。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 注入 50Hz 正弦干扰，对比陷波前后 MDF 提取稳定性。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 双陷波（Q=25）后 50Hz 干扰衰减 >40dB，MDF 提取不再受工频污染。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 固件 - 10】建立日期：2026-07-08 ｜ 最终日期：2026-07-08 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-08 | 最终日期 | 2026-07-08 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 收缩过程中 MDF 从峰值下降到疲劳态的 F 值序列。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 代入 Anchor 双锚点公式，验证 F 值随 MDF 下降的单调性。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | F 值随 MDF 下降 0%→45%→71% 单调递增，无负值误报，物理意义清晰。 |  |  |  |  |

#### 5.2 小程序端分析

【数据分析 - 小程序 - 1】建立日期：2026-06-03 ｜ 最终日期：2026-06-03 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-03 | 最终日期 | 2026-06-03 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | dataIngest 返回的 JSON 结构（data 字段类型）。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 抓包确认返回结构，定位前端解析错误根因。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | data 为数组而非单帧对象，前端按单帧解析导致曲线静止，修正后恢复。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 小程序 - 2】建立日期：2026-06-20 ｜ 最终日期：2026-06-20 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-20 | 最终日期 | 2026-06-20 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 旧单阈值 vs 新双阈值的佩戴检测误报率（40 次循环）。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | A/B 测试：记录佩戴/摘下各 20 次中的误报次数与检测延迟。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 误报率 15%（6/40）→0%（0/40），延迟 0.8s→1.5s（可接受）。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 小程序 - 3】建立日期：2026-06-22 ｜ 最终日期：2026-06-22 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-22 | 最终日期 | 2026-06-22 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 修复前后 onShow 重连成功率（10 次切后台回前台）。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 记录每次重连是否成功及耗时，对比修复前后。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 修复前常卡死，修复后 10/10 成功；超时强制重启作兜底。 |  |  |  |  |

#### 5.3 云端分析

【数据分析 - 云端 - 1】建立日期：2026-06-16 ｜ 最终日期：2026-06-16 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-16 | 最终日期 | 2026-06-16 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | query_cz 优化前后的传输字段与 StaticJson 大小。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 对比完整字段 vs 仅 m+f 两字段的 payload 体积。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 去 ts 字段后传输量省 47%，StaticJson 2048→1024，主循环无阻塞。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 云端 - 2】建立日期：2026-06-17 ｜ 最终日期：2026-06-17 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-06-17 | 最终日期 | 2026-06-17 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 6 个云函数各 10 次调用的成功率与 HTTP 路径配置。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 自动化脚本批量调用并统计成功率，记录路径配置坑点。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 成功率 100%；getProfile 需额外在控制台配 HTTP 访问路径，否则报 INVALID_PATH。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 云端 - 3】建立日期：2026-07-02 ｜ 最终日期：2026-07-02 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-02 | 最终日期 | 2026-07-02 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 云函数批量合并优化前后的写操作次数与延迟。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 监控面板对比 P99 延迟与日写操作计数。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 写操作 864000→28800 次/日（−97%），云函数处理 P99 180ms→45ms，费用降至免费额度 35%。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 云端 - 4】建立日期：2026-07-02 ｜ 最终日期：2026-07-02 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-02 | 最终日期 | 2026-07-02 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 纯云架构下日/月数据上行量估算。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 按 10Hz ×10 帧/3 秒批量计算上行量。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 日上行约 57MB（数据占 96%），约 1.7GB/月，云端存储可持续。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 云端 - 5】建立日期：2026-07-14 ｜ 最终日期：2026-07-14 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-14 | 最终日期 | 2026-07-14 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 端到端延迟各阶段分解（固件/网络/渲染）。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 时间戳打点分解各阶段耗时，定位瓶颈。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 固件处理 50ms + WiFi/Cloud 上行 180ms + 小程序渲染 90ms，瓶颈在网络上行。 |  |  |  |  |

【数据分析 - 云端 - 6】建立日期：2026-07-16 ｜ 最终日期：2026-07-16 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 数据分析 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-16 | 最终日期 | 2026-07-16 | 版本次数 | 1/1 |
| 数据内容 | 终态系统验收测试矩阵结果。 |  |  |  |  |
| 分析方法 | 覆盖云函数/校准/实时/分析四类场景，各重复验证。 |  |  |  |  |
| 分析结果 | 6 云函数×10=60 次成功率 100%；校准完整 5 轮 100%；实时连续 5 分钟无丢帧。 |  |  |  |  |

### 6、课题总结。

【课题总结 - 1】建立日期：2026-07-16 ｜ 最终日期：2026-07-16 ｜ 版本次数：1/1

| 课题环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题环节 | 课题总结 |  |  |  |  |
| 建立日期 | 2026-07-16 | 最终日期 | 2026-07-16 | 版本次数 | 1/1 |
| 课题来源 | 在前期开发中发现：统一疲劳阈值在不同个体间误报率高，因每人基础 MDF 不同、跨天生理状态亦有波动。单纯”采集+显示”不足以解决个性化问题。固件历经 WiFi 直连→MQTT 云→SPI Flash 本地→纯云架构 v3.0 四次演进，最终将数据实时上云、BLE 仅配网、校准基准存于片内 EEPROM，并通过 Anchor 双锚点公式与三阶段个性化自适应模型实现”越用越个人化”的疲劳预警。 |  |  |  |  |
| 主要成果 | 1. 硬件：Arduino UNO R4 WiFi + MyoWare，1000Hz 采样，256 点 FFT 提取 RMS/MDF；佩戴检测双阈值滞回误报率 15%→0%。2. 算法：F=(ActiveMDF−CurrentMDF)/(ActiveMDF−EndMDF)×100% 单调递增，配三重门控防误触发；RMS 去极值平均 + EMA(α=0.35) 稳定。3. 架构：v3.0 纯云，时序数据 HTTP 批量上云 CloudBase，BLE 仅配网，校准/WiFi 存 EEPROM（8KB）。4. 云端：6 个 CloudBase 云函数，写操作 864000→28800 次/日（−97%），批量合并省 97% 开销。5. 软件：四页面小程序（校准/实时/分析/网络），实时页五指标 + 双曲线，分析页五级结论卡片 + 月度热力图。6. 验证：6 云函数 ×10 次成功率 100%；校准完整 5 轮 100%；实时连续 5 分钟无丢帧；MDF 分辨率 3.9 Hz/bin；端到端 P99 320ms。 |  |  |  |  |
| 创新点 | 1. 三阶段个性化自适应模型（静息自校→锚点修正→云端记忆），解决跨个体/跨天 MDF 基线差异。2. 端侧轻存储 + 云端海量存储分工，规避 SPI Flash 磨损。3. Anchor 双锚点归一化，使 F 值跨用户可比且物理意义清晰。 |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1. 电极接触压力影响 RMS 绝对值，需每次校准姿态尽量一致（或硬件降低压力敏感度）。2. 纯云架构依赖 WiFi，断网期间数据无法上送（已由 EEPROM 存校准兜底，时序数据待本地缓冲）。3. 疲劳公式 Phase2 钳位 0.8~1.5×参考，极端用力下仍需更多样本验证。 |  |  |  |  |
| 未来展望 | 1. 硬件：优化电极结构降低接触压力敏感度；评估更低功耗 MCU。2. 算法：引入机器学习对 MDF 轨迹做个性化拟合；跨设备校准迁移。3. 系统：断网本地缓冲 + 联网补传；云端长期画像生成个性化训练建议。4. 应用：扩展至多肌群协同疲劳评估与运动康复场景。 |  |  |  |  |