# 软件设计

基于微信云开发的肌电疲劳监测系统软件架构

版本：V1.0 | 更新：2026-08-02

课题名称：基于表面肌电的个性化弯举疲劳预警臂带

## 目录

- 系统概述

- 固件端设计

  - 2.1 模块架构

  - 2.2 启动流程

  - 2.3 信号处理流程

  - 2.4 数据上传流程

  - 2.5 BLE 配网流程

- 云端设计

  - 3.1 云函数设计

  - 3.2 数据库设计

  - 3.3 HTTP 触发器

- 小程序端设计

  - 4.1 页面结构

  - 4.2 肌电校准流程

  - 4.3 实时监测流程

  - 4.4 数据分析流程

  - 4.5 网络配置流程

- 数据流向与交互

  - 5.1 数据流

  - 5.2 控制流

  - 5.3 配网流

  - 5.4 历史校准数据同步（纵向学习）

- 关键参数

## 1. 系统概述

本系统采用「固件-云端-小程序」三层架构，通过微信云开发平台实现数据的采集、存储与展示。

软件架构全景图

核心设计原则：

- 数据格式统一：固件上传真实物理值（mV/Hz/%），小程序直接显示，无需换算

- 通信解耦：小程序不直连固件，所有交互通过云函数中转

- 个性化校准：基于用户自身的放松/收缩状态建立疲劳基线

- 纵向学习：云端存储校准历史，设备启动时从云端同步校准基线（Phase 3）

## 2. 固件端设计

### 2.1 模块架构

固件运行在 Arduino UNO R4 WiFi（RA4M1，48MHz，32KB RAM）上，分为以下核心模块：

| 模块 | 职责 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| SignalProcessor | 信号采集与处理（RMS/MDF/激活度/疲劳度） | 1kHz 采样、256点FFT、双锚点公式 |
| AppController | 业务调度（校准流程、数据上传、云端校准记忆） | 状态机驱动、10Hz tick |
| StorageManager | 本地存储（WiFi凭证、校准数据、用户信息） | EEPROM 8KB Data Flash |
| NetManager | 网络通信（WiFi连接、HTTP上传、NTP同步） | HTTP POST、NTP时间同步 |
| BleConfigServer | BLE配网（SSID/密码写入、设备ID读取） | BLE GATT服务 |

### 2.2 启动流程

电源上电 → 串口初始化 → EEPROM加载 → BLE初始化 → WiFi连接(15s超时)
    → NTP同步(20s超时) → 生成DeviceID → 注册回调 → 启动Session
    → 加载校准参数 → 启动1kHz采样定时器 → 进入主循环(10Hz)

关键设计：

- 定时器始终启动；未校准时激活度/疲劳度标记为无效（calibrated=0）

- NTP 同步成功后才启动 Session，确保时间戳准确

- WiFi 连接失败时自动进入 BLE 配网模式

### 2.3 信号处理流程

每 100ms（10Hz）执行一次，处理流程如下：

1kHz ADC 采样（采集 sEMG 传感器经前置放大后的信号）→ 数字陷波(50/60Hz) → 环形缓冲区(512点)
    → 256点快照 → RMS计算(AC耦合) → FFT+功率谱 → MDF计算(20~250Hz)
    → 激活度计算 → 疲劳度计算(双锚点+EMA) → 信号质量评估

信号处理链路各模块设计参考相关文献[3,4,5]。

EMA 平滑策略： 肌肉收缩时 α=0.35（快速跟踪），稳态时 α=0.15（平滑降噪）。

上述 RMS / MDF 与疲劳度计算的核心指标定义、EMA 平滑与指数恢复模型，依据表面肌电疲劳分析的经典方法[9,10,12,14,15]实现；何彦等[8] 在健身穿戴产品中基于 MDF/MNF 构建”激活—过渡—力竭”三态疲劳模型，与本系统的激活度/疲劳度状态划分一致。

### 2.4 数据上传流程

| 触发条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据缓冲满 | 每累计 10 帧（约 1 秒）触发一次上传 |
| 超时强制 | 距上次上传超过 3 秒，即使不满 10 帧也上传 |
| 断网缓存 | 网络断开时缓存最多 150 帧（约 15 秒），恢复后依次上传 |

上传格式（8 元素）： [timestamp_sec, ms, rms, activation, mdf, fatigue, quality, calibrated]

### 2.5 BLE 配网流程

小程序扫描 → 连接BLE → 读取DeviceID → 订阅配网结果通知
    → 写入SSID + 密码 → 固件保存EEPROM → 重启WiFi连接
    → WiFi连接成功 → 通知小程序"OK" → 通知小程序IP地址

BLE 服务与特征：

| UUID | 权限 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214 | Service | sEMG BLE 服务 |
| 19b10001-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214 | Write/Notify | WiFi SSID |
| 19b10004-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214 | Write/Notify | WiFi Password |
| 19b10005-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214 | Read | Device ID |
| 19b10006-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214 | Notify | 配网结果（CONNECTING/OK/FAIL） |

## 3. 云端设计

### 3.1 云函数设计

固件调用（HTTP POST）：

| 云函数 | 功能 |
| --- | --- |
| deviceRegister | 设备注册 |
| dataIngest | 肌电数据点上传 |
| uploadStats | 分钟统计数据上传 |
| uploadCalibration | 校准结果写入sessions集合 |
| getDeviceCommand | 固件获取待执行命令（每3秒轮询） |
| ackDeviceCommand | 固件确认命令执行完成 |
| reportDeviceStatus | 固件上报设备状态（IP/SSID） |
| getProfile | 启动时从云端拉取并同步校准 |

小程序调用（wx.cloud.callFunction）：

| 云函数 | 功能 |
| --- | --- |
| queryDataPoints | 历史数据查询（分页+聚合统计+CSV导出） |
| sendDeviceCommand | 小程序下发命令到设备 |
| getDeviceStatus | 小程序查询设备在线状态 |
| getCalibration | 小程序读取云端校准结果 |
| clearCalibration | 清除云端校准 |
| userProfile | 用户信息读写 |

注： cloudfunctions/ 目录下另有 cleanSessions、clearCollections 两个运维函数，用于数据库清理和会话归档，不在业务运行时链路中，故未列入上表。总计 16 个云函数（14 个业务 + 2 个运维）。

### 3.2 数据库设计

6 个集合：

| 集合 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| data_points | 肌电数据点 | device_id, timestamp, rms, activation, mdf, fatigue, quality, calibrated |
| devices | 设备注册信息 | device_id, device_type, created_at |
| device_commands | 设备命令队列 | device_id, command, params, status, created_at |
| device_status | 设备状态上报 | device_id, ip, ssid, timestamp |
| sessions | 会话信息（含校准数据） | device_id, session_id, type, started_at, ended_at, calibration{…} |
| stats_minutes | 分钟统计数据 | device_id, timestamp, rms_avg, mdf_avg, fatigue_avg, count |

权限设置： 所有集合均为「仅创建者可写，所有人可读」。

### 3.3 HTTP 触发器

固件通过 HTTP 调用云函数，需在云开发控制台「HTTP 访问服务」登记以下路径：

| 云函数 | HTTP路径 |
| --- | --- |
| deviceRegister | /deviceRegister |
| dataIngest | /dataIngest |
| uploadStats | /uploadStats |
| uploadCalibration | /uploadCalibration |
| getDeviceCommand | /getDeviceCommand |
| ackDeviceCommand | /ackDeviceCommand |
| reportDeviceStatus | /reportDeviceStatus |
| getProfile | /getProfile |

目标域名： http://cloud1-d4gqmimmo05b12c94-1446329561.ap-shanghai.app.tcloudbase.com

## 4. 小程序端设计

### 4.1 页面结构

| Tab | 页面 | 显示信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | calibrate | 用户信息卡片（姓名/性别/年龄/佩戴手）、肌电校准（静息态/收缩态采集，显示实时RMS/MDF）、校准结果（静息态RMS/MDF、最大收缩RMS/峰值MDF/末尾MDF、通过/未通过判定）、肌电传感器校准说明 |
| 2 | realtime | 算法标识标签、实时数据表格（时间、RMS(mV)、收缩力度(%)、MDF(Hz)、疲劳度(%)、信号质量(%)）、指标说明（5项指标的详细解释）、连接状态警告 |
| 3 | analysis | 时间范围筛选（快捷选项/自定义）、数据统计（正常/轻度疲劳/严重疲劳的数量和百分比）、汇总分析卡（峰值疲劳度、峰值时间、监测时长、状态评估、趋势建议）、疲劳度趋势图、导出原始数据 |
| 4 | network | 状态卡片（连接状态、Device ID、IP）、BLE扫描、WiFi配置表单（SSID/密码）、配网进度条（连接设备→发送凭证→连接WiFi）、已配网信息（IP、WiFi名称）、配网说明 |

### 4.2 肌电校准流程

肌电信号存在显著的个体差异（生理、测量、时间、环境四类因素，见下图），校准用于建立个人基准，使激活度、疲劳度的归一化计算结果具有个体可比性。

肌电信号个体差异（校准必要性）

点击"开始校准" → 检查用户信息 → 发送record_relax命令
    → 云端轮询sessions集合(1秒间隔) → 收到relax结果
    → 显示实时RMS/MDF → 用户确认 → 发送record_active命令
    → 收到active结果 → 校验结果有效性 → 用户确认保存
    → 发送save_calib命令 → 更新本地存储

结果校验：（阈值由固件收缩检测算法定义）

- RMS：收缩值 > 放松值 × 2.0，且收缩值 ≥ 0.5mV

- MDF：放松值和收缩值均在 20~250Hz 范围内

### 4.3 实时监测流程

页面加载 → 启动云数据库watch → 接收实时数据点
    → 更新显示（RMS/MDF/激活度/疲劳度/质量）
    → 维护5行滚动历史表格
    → 页面隐藏时暂停渲染（不关闭watch）

数据接收方式： 云数据库 watch() 监听 data_points 集合最新数据。

### 4.4 数据分析流程

选择日期范围 → 调用queryDataPoints云函数（查询模式，单次上限2000条，前端降采样到200点用于绘图）+ 聚合统计
    → 计算峰值疲劳度、监测时长、趋势
    → 绘制疲劳度趋势图(Canvas 2D)
    → 显示疲劳等级统计(正常/轻度/重度)
    → 支持CSV导出（导出模式，游标分页每批3000条，可拉取全部数据）

疲劳等级划分：

| 等级 | 条件 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | fatigue < 30% | 肌肉状态良好 |
| 轻度疲劳 | 30% ≤ fatigue < 70% | 需要注意休息 |
| 重度疲劳 | fatigue ≥ 70% | 应立即停止 |

### 4.5 网络配置流程

点击"扫描设备" → BLE扫描(15秒超时) → 连接设备
    → 读取DeviceID → 订阅配网结果通知
    → 用户输入WiFi SSID/密码 → 写入BLE
    → 等待配网结果(35秒超时) → 成功/失败提示
    → 从云端查询设备IP/SSID

## 5. 数据流向与交互

### 5.1 数据流

固件(1kHz采样) → SignalProcessor(10Hz处理) → NetManager(HTTP POST)
    → dataIngest云函数 → data_points集合 → watch() → 小程序实时显示

### 5.2 控制流

小程序 → sendDeviceCommand云函数 → device_commands集合
    → 固件轮询(3秒) → getDeviceCommand → 执行命令 → ackDeviceCommand

### 5.3 配网流

小程序 → BLE写入SSID/密码 → 固件EEPROM → NetManager连接WiFi
    → DHCP获取IP → reportDeviceStatus云函数 → device_status集合
    → 小程序查询 → 显示设备IP

### 5.4 历史校准数据同步（纵向学习）

设备启动 → getProfile云函数 → 查询sessions集合中的历史校准数据
    → 返回优化后的疲劳判定基线 → 应用到当前校准参数 → 更新本地存储

说明： 每次校准后，云端会保留历史记录。设备重启时，会从云端拉取历史数据优化当前的疲劳判定基线，实现”越用越准”的效果。

## 6. 关键参数

### 6.1 固件参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采样频率 | 1000Hz | ADC定时器驱动 |
| 处理频率 | 10Hz (100ms) | 主循环节拍 |
| FFT窗口 | 256点 | 内存限制 |
| 上传批次 | 10帧 | 约1秒 |
| 上传超时 | 3秒 | 强制上传 |
| 断网缓存 | 150帧 | 约15秒 |
| WiFi超时 | 15秒 | 配网等待 |
| NTP超时 | 20秒 | 时间同步 |
| 校准relax | 10秒 | 放松采集时长 |
| 校准active | 15秒 | 收缩采集时长 |
| 命令轮询 | 3秒 | 固件获取云端命令 |

### 6.2 小程序参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 校准轮询 | 1秒 | 查询sessions集合 |
| 渲染限频 | 500ms | 避免高频setData |
| BLE扫描超时 | 15秒 | 设备搜索 |
| 配网超时 | 35秒 | WiFi连接等待 |
| 历史数据上限 | 2000条 | 查询模式 |
| CSV导出批次 | 3000条 | 游标分页 |

### 6.3 疲劳度阈值

| 阈值 | 含义 |
| --- | --- |
| < 30% | 正常状态 |
| 30% ~ 70% | 轻度疲劳 |
| ≥ 70% | 重度疲劳 |