表面肌电信号（sEMG）

肌肉疲劳检测算法设计与实现

——课题答辩参考文档（整理版）——

| 算法版本 | v3.0（云方案 + 干电极传感器） |
| --- | --- |
| 更新日期 | 2026-06-27 |
| 适用对象 | 高中生课题答辩 / 研究报告 |
| 硬件平台 | Arduino UNO R4 WiFi + 思知瑞 sEMG 传感器 |

目  录

一、项目背景与研究意义

二、系统整体架构

三、信号链路与硬件设计

四、算法详解

4.1  ADC 采样与电压转换

4.2  RMS（均方根）—— 肌肉激活度

4.3  MDF（中位频率）—— 疲劳核心指标

4.4  EMA 指数平滑

4.5  激活度（Activation）—— 归一化收缩强度

4.6  疲劳度（Fatigue）—— 核心输出

4.7  信号质量（Quality）评估

五、校准流程

六、云端传输方案

七、答辩重点总结

八、参考文献

一、项目背景与研究意义

表面肌电信号（Surface Electromyography，简称 sEMG）是由皮肤表面电极采集的肌肉电活动信号，能够反映肌肉的收缩状态和疲劳程度。本课题设计了一套基于低成本硬件（Arduino UNO R4 WiFi + 干电极 sEMG 传感器）的肌肉疲劳实时检测算法，适合高中生项目资源受限（32 KB RAM）和实用化需求。

研究目标

实现肌肉激活度和疲劳程度的实时计算与可视化

在 32 KB RAM 的嵌入式平台上完成全部算法

通过 WiFi 将数据上传云端，实现远程监测

创新点概览（答辩重点）

【答辩提示】以下 4 个方面为本算法的核心创新点，建议答辩时重点准备。创新点 ①（动态基线更新）和 ②（MDF + RMS 双指标融合）是核心，建议重点准备老师可能提出的追问。

| 序号 | 创新点 | 核心优势 | 答辩关注度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 动态基线自适应算法 | 肌肉位置变化后自动重置基准线，无需人工干预 | ★★★★★ |
| ② | MDF + RMS 双指标融合 | 同时跟踪疲劳（频率下降）和力量（幅值变化） | ★★★★★ |
| ③ | EMA 指数平滑（α=0.1） | 消除单帧抖动，保留趋势，适配嵌入式低算力 | ★★★★ |
| ④ | 信号质量实时评估 | 自动过滤低质量数据，保证算法输出可信 | ★★★ |

二、系统整体架构

2.1  核心硬件清单

| 硬件名称 | 型号/规格 | 关键参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控板 | Arduino UNO R4 WiFi | RA4M1 / 32 KB RAM / 板载 WiFi | ADC 采样 + 算法运行 + WiFi |
| sEMG 传感器 | 思知瑞 干电极型 | 0~3.0 V 模拟输出 / 内置滤波放大 | 采集肌肉电信号 |
| 参考电极 | 随传感器附带 | GND 参考点 | 消除共模干扰 |
| 杜邦线 | 公对母 3 根 | —— | 连接传感器与主控板 |

2.2  信号链路示意

信号从人体肌肉到云端的完整链路如下：

Step 1  信号采集：干电极（DRY+、DRY-）+ 参考电极（GND）贴附皮肤

Step 2  信号处理：sEMG 传感器内部滤波 + 1000 倍放大，输出 0~3.0 V 模拟信号

Step 3  模数转换：Arduino UNO R4 WiFi 引脚 A0（14-bit ADC，量程 0~3.3 V）

Step 4  算法处理：固件执行 RMS / FFT / MDF / Activation / Fatigue 计算

Step 5  云端上传：WiFi 通过 HTTP POST 上传至微信云开发平台

【硬件兼容性说明】传感器输出最高 3.0 V，Arduino UNO R4 WiFi 的 ADC 量程为 0~3.3 V，两者直接匹配，无需电平转换，直接连接即可工作。

2.3  总体数据流

算法以 10 Hz（每 100 ms）输出一次指标，完整数据流如下：

| ▶ ADC 采样 | 1 kHz，14-bit，引脚 A0 |
| --- | --- |
| ▶ 环形缓冲 | 512 点（int16_t） |
| ▶ 每 100 ms 提取 | 最新 256 点 |
| ▶ 并行计算（5 路） | RMS / FFT / MDF / Activation / Fatigue / Quality |
| ▶ EMA 平滑 | α = 0.1 指数加权平均 |
| ▶ 云端上传 | HTTP POST，每 3 秒 10 个数据点（~1.1 KB/s） |
| ▶ 本地 LOG | 串口输出，便于调试 |

设计依据：10 Hz 输出频率足以跟踪肌肉疲劳的缓变过程（时间尺度 10~60 秒）[1]。

四、算法详解

4.1  ADC 采样与电压转换

Arduino UNO R4 WiFi 的 ADC 将模拟电压（0~3.3 V）转换为数字值（0~16383，14-bit）。传感器输出范围 0~3.0 V，完全落在 ADC 量程内。

电压转换系数  mV_per_ADC_unit = ADC_REF_MV / ADC_MAX_VALUE = 5000.0 / 16383 ≈ 0.30518 mV/LSB

说明：ADC 参数来自 Arduino UNO R4 WiFi 官方数据手册（RA4M1 数据手册，14-bit ADC 模式）[6]。

4.2  RMS（均方根）—— 肌肉激活度

RMS 是 sEMG 信号幅值的均方根值，反映肌肉收缩的力量强度。值越大说明肌肉用力越大。

RMS 计算公式  RMS = √( (1/N) × Σ( (x[i] × k_ADC − DC_bias)² ) )　其中 N = 256（对应 256 ms @ 1000 Hz）

参数说明：

x[i]：ADC 原始采样值（14-bit，0~16383）

k_ADC = 0.30518 mV/LSB：电压转换系数（见 4.1 节）

DC_bias：当前窗口内信号的均值（去除直流偏移，即肌肉张力产生的偏置）

N = 256：FFT 窗口大小

DC 偏移计算  DC_bias = (1/N) × Σ( x[i] × k_ADC )

说明：sEMG 信号含有皮肤接触产生的直流分量，计算 RMS 前必须去除。采用窗口内均值（而非整体均值），因为 256 点已足够稳定，且整体均值会破坏瞬态变化 [3]。

【物理意义】RMS 可以类比为"肌肉收缩的平均力量大小"。安静时 RMS 接近 0，用力时 RMS 增大（从几 mV 到几十 mV 不等）。在课题实验中，可观察到握拳时 RMS 显著上升。

4.3  MDF（中位频率）—— 疲劳核心指标

MDF（Median Frequency，中位频率）是肌肉疲劳检测的核心指标。当肌肉持续收缩疲劳时，运动单位同步化增加，肌电信号的频率成分会向低频移动，MDF 随之下降。

【通俗解释】把肌肉放电的"能量"比作一篮子水果，按大小（频率）排列；MDF 就是那个"中间分界线"——比它轻的水果占一半，比它重的水果也占一半；疲劳时，水果整体变"重"（频率变低），MDF 就像一个下降的刻度尺。

4.3.1  物理背景（通俗解释）

肌肉持续收缩疲劳时，运动单位放电频率下降，导致肌电信号频谱向低频方向移动

MDF 就是这个"频谱搬家"的刻度：疲劳时 MDF 系统性下降

这是大量文献证实的核心生理原理 [1][2][4]

4.3.2  MDF 数学定义

MDF 定义  ∫_{f_min}^{f_mdf} P(f)df = ∫_{f_mdf}^{f_max} P(f)df = 0.5 × ∫_{f_min}^{f_max} P(f)df

说明：P(f) 为功率谱密度，f_min=10 Hz，f_max=250 Hz（肌电信号有效频段）[1]。

4.3.3  MDF 计算流程（7 步）

MDF 计算分为 7 个步骤，每一步的目的如下：

步骤 1：取信号快照：取最新 256 点信号（snapshot[]），获得足够长的信号片段，满足 FFT 频率分辨率要求。

步骤 2：去除直流分量：v[i] = snapshot[i] × k_ADC − DC_bias，去掉皮肤接触产生的直流分量，只保留交流肌电信号。

步骤 3：加 Hanning 窗：w[i] = 0.5 × (1 − cos(2π×i/255))；input[i] = v[i] × w[i]，减少 FFT 的频谱泄漏，使频率估计更精确。

步骤 4：256 点 FFT：得到每个频率分量的实部 Re[k] 和虚部 Im[k]，把时域信号变换到频域，看能量分布在哪些频率上。

步骤 5：计算功率谱：P[k] = (Re[k]² + Im[k]²) / N，得到每个频率点的能量大小。

步骤 6：找中位频率点：在 10~250 Hz 范围内累加能量，找到累计能量 = 总能量 × 50% 的频率点，即 MDF。

步骤 7：线性插值优化：用前后两个频率点做线性插值，得到更精确的 MDF 值，FFT 频率分辨率有限，用插值提高精度。

4.4  EMA 指数平滑

MDF 原始值存在帧间抖动，通过 EMA（指数移动平均）平滑处理，保留趋势、消除毛刺。

EMA 平滑公式  MDF_current = MDF_last × (1 − α) + MDF_raw × α　　（α = 0.1）

说明：α=0.1 表示当前帧权重 10%，上一帧平滑值权重 90%，逐步衰减抖动，适配嵌入式低算力需求。

4.5  激活度（Activation）—— 归一化收缩强度

Activation 将 RMS 归一化到 0%~100%，消除个体差异，使不同人的数据具有可比性。

激活度公式  A(%) = clamp( (RMS_current − RMS_relax) / (RMS_active − RMS_relax) × 100%,  0, 100 )

参数说明：

RMS_relax：校准时长休息阶段（10 秒内）的 RMS 均值

RMS_active：校准时最大收缩阶段（15 秒内）的 RMS 峰值

公式来源：经典 sEMG 肌肉激活度归一化方法，参见 De Luca (1997) [1]

【物理意义】Activation = 0% 表示肌肉处于安静状态（与校准时静息水平相当）；Activation = 100% 表示肌肉收缩到校准时的最大用力水平。归一化后，可以比较不同人、不同时间的肌肉用力程度。

4.6  疲劳度（Fatigue）—— 核心输出

Fatigue 是本算法的核心输出指标，综合反映肌肉疲劳程度（0%~100%）。

疲劳度公式（原始值）  F_raw(%) = clamp( (MDF_baseline − MDF_current) / MDF_baseline × 100%,  0, 100 )

疲劳度公式（EMA 平滑）  F_smoothed(t) = F_smoothed(t−1) × 0.9 + F_raw(t) × 0.1　（EMA 平滑，α=0.1）

说明：生理依据：肌肉持续收缩疲劳时，MDF 向低频方向下降，疲劳度通过 MDF 相对下降幅度计算 [4][5]。

4.6.1  动态基线更新（创新点①）

【创新点说明】传统方法使用校准时的 MDF_relax 作为固定基线，但 MDF 存在日内漂移（电极位置变化、皮肤阻抗变化等）[2]。

本算法采用动态基线更新策略：

触发条件：当 activation 从 < 20% 跨越到 > 20% 时（收缩开始时刻）

更新动作：baseline_mdf = current_mdf　→ 立即获取本次收缩的基线

优势：即使肌肉位置有微小偏移，也能正确反映本次收缩内的疲劳趋势

保底机制：若无法获取有效基线，则使用校准得到的 MDF_relax 作为保底

4.7  信号质量（Quality）评估

Quality 指标用于实时评估当前信号的有效性，在信号质量差时提示使用者调整电极位置，保证算法输出可信。

五、校准流程

校准只需一次，结果持久化至 EEPROM（1 KB Data Flash，掉电不丢失），设备重启后自动加载。

| 阶段 | 时长 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| Step 1：RELAX（休息阶段） | 10 秒 | 收集 RMS + MDF，去除极值后取均值，存入 relax_rms, relax_mdf |
| Step 2：ACTIVE（最大收缩） | 15 秒 | RMS 取峰值（peak-hold）；MDF 存入环形缓冲，取最末 5 点去极值均值，存入 active_rms, peak_mdf, end_mdf |
| Step 3：SAVE | 瞬间 | 将以上参数持久化至 EEPROM（StorageManager.cpp） |

【答辩提示】校准过程是答辩中经常被问到的问题，重点准备回答：为何分别需要"休息"和"最大收缩"两个阶段（用于归一化基准）。

六、云端传输方案

6.1  传输架构

通过 HTTP POST 上传至 dataIngest 云函数（微信云开发环境），无需自建服务器，适合课题展示使用。

6.2  数据包格式

上传格式  points: [[rms×1000, activation×10, mdf×10, fatigue×10, quality], ...]

说明：各字段乘以放大系数（10/1000），在保证精度的同时减少传输字符数。

6.3  带宽与流量估算

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输出频率 | 10 Hz（每 100 ms） | 足以跟踪肌肉疲劳的缓变过程 |
| 每次上传 | 10 个数据点 | 每 3 秒打包一次上传 |
| 单包大小 | ≤ 600 字节 | 含 HTTP 请求头 |
| 估算流量 | ≈ 1.1 KB/s | 约 4 MB/小时（含 HTTP 请求头） |

七、答辩重点总结

【使用说明】本节将文档中最重要的内容提炼为"一问一答"形式，建议答辩前通读，并准备自己课题中对应的数据和实验现象。

问题 1

Q1：什么是 sEMG？为什么可以用它检测肌肉疲劳？

A1：sEMG 是皮肤表面的肌肉电信号。肌肉收缩时运动单位同步放电，产生电压信号。当肌肉持续收缩疲劳时，放电频率下降，频谱向低频移动，这个变化可以用 MDF（中位频率）量化，从而检测疲劳程度。参考文献 [1][2][4] 均有详细论证。

问题 2

Q2：算法为什么选用 256 点窗口和 100 ms 更新时间？

A2：256 点 @ 1000 Hz 对应 256 ms 采样时长，频率分辨率 = 1000/256 ≈ 3.9 Hz，足够区分肌肉疲劳引起的 MDF 变化（通常变化 5~20 Hz）。100 ms 更新一次（10 Hz）与肌肉疲劳的时间尺度（10~60 秒）匹配，既能捕捉趋势，又不会引入过多抖动 [1]。

问题 3

Q3：EMA 平滑的 α=0.1 是怎么确定的？

A3：α 越小越平滑，但响应越慢；α 越大响应越快，但越抖动。α=0.1 是工程经验值，在响应速度和抗抖动之间取得平衡。在 32 KB RAM 的嵌入式平台上，EMA 仅需两行代码，无需额外存储。

问题 4

Q4：动态基线更新解决了什么问题？

A4：传统固定基线方法的问题是：电极位置略有移动或皮肤阻抗变化后，MDF 的绝对值会漂移，导致疲劳度读数不准确。本算法的动态基线在每次收缩开始时自动重置，无论电极位置如何，都能正确跟踪"本次收缩内"的疲劳趋势 [2]。

问题 5

Q5：本项目的主要局限性是什么？

A5：① 干电极信号质量弱于湿电极（高中课题预算约束）；② 算法仅针对单肌肉群，不适用于全身疲劳评估；③ 云端传输依赖 WiFi 环境，户外使用受限。建议在答辩时主动承认局限性，体现科学态度。

八、参考文献

[1]  De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics, 1997, 13(2):135-163. DOI: 10.1123/jab.13.2.135

[2]  Merletti R, Knaflitz M, De Luca CJ. Myoelectric manifestations of fatigue in voluntary and electrically elicited contractions. Journal of Applied Physiology, 1990, 69(5):1810-1820. 免费全文：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1343333/

[3]  Merletti R, Parker PA. Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications. IEEE Press / John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 978-0-471-67580-8

[4]  Cifrek M, et al. Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. Clinical Biomechanics, 2009, 24(4):327-340. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2009.01.005

[5]  González-Izal M, et al. Electromyographic models to assess muscle fatigue. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2012, 22(4):501-512. DOI: 10.1016/j.jelekin.2012.02.001

[6]  Arduino UNO R4 WiFi 官方文档. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/

[7]  思知瑞 sEMG 单通道干电极肌电传感器说明书（思知瑞科技）. 产品链接：https://sichiray-tech.yuque.com/