# sEMG 肌电信号疲劳检测算法说明

基于 Arduino UNO R4 WiFi 的便携式肌肉疲劳预警设备

课题名称：基于个性化自适应模型的肌电传感器疲劳预警腕带

术语说明：本文及课题名中的"模型"指基于双锚点 MDF 归一化的数学 / 生理计算模型，并非机器学习模型；"个性化自适应"指设备通过本地在线自适应（Phase 1 / 2）与云端画像回灌（getProfile）持续贴合当前用户生理特征。

版本：v4.0（个性化自适应模型 + 双锚点疲劳公式 + 工频能量双阈值开路检测）  更新：2026-07-12

# ★ 算法创新点汇总（答辩重点）

本算法针对高中生项目资源受限（32KB RAM）与实用化需求，在以下 5 个方面有创新性设计；其中 ① 双锚点公式与 ⑤ 个性化闭环是最核心、最差异化的亮点。

| 创新点 | 具体内容 | 实用价值 |
| --- | --- | --- |
| ① 峰值+用力末双锚点疲劳公式 | 用校准 Active 峰值 MDF 与用力末 MDF（endMDF）作双锚点，F=(MDFa−MDFcur)/(MDFa−MDFend)×100%，100% 对应个人真实疲劳极限 | 消除动态基线捕获时机不确定性，使疲劳度更个人化、更贴近真实极限 |
| ② 自适应 EMA + 力交叉验证 | α 随信号状态切换（收缩 0.35 / 稳态 0.15）；RMS 趋势 EMA 检测力变化，动态降低疲劳置信度（最低 30%） | 缓解 MDF-力混杂效应（Phinyomark 2012），兼顾响应速度与稳定 |
| ③ 极低资源嵌入式实现 | 32KB RAM 上实现 256 点定点 FFT + 旋转因子预存 BSS 段；编译后 RAM≈68% | 约 200 元成本实现完整 RMS/MDF/激活度/疲劳度算法 |
| ④ 本地+云端数据闭环 | 固件端完成全部计算，经 WiFi 每 3 秒上传微信云开发，小程序实时查看+历史回溯 | 真正便携，运动现场/康复中心无需电脑 |
| ⑤ 越用越适合个人的个性化闭环 | 会话内 Phase1/2 在线自适应 + 跨会话 getProfile 云端画像回灌 + cleanSessions 数据保洁 | 用越久、校准越规范，建模越准——最贴近用户感知的亮点 |

答辩提示：创新点 ① 与 ⑤ 是算法核心，建议重点准备老师提问。

# 0. 硬件方案

## 0.1 核心硬件清单

| 部件 | 型号 / 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控板 | Arduino UNO R4 WiFi（瑞萨 RA4M1，48MHz，32KB RAM，256KB Flash） | 运行全部算法 |
| sEMG 传感器 | sEMG 单通道干电极肌电传感器（淘宝 思知瑞科技） | 集成滤波+放大，1000 倍放大 |
| 电极 | 干电极导联板（DRY+、DRY-、参考电极 GND） | 无需导电凝胶 |
| 供电 | USB 5V | 传感器红色线接 5V；UNO R4 板载稳压 |
| 状态指示 | RGB 三色 LED（D2=R / D3=G / D4=B） | RUNNING 态按疲劳度绿(<30%)/蓝(30~70%)/红(≥70%) |

## 0.2 传感器接口与规格

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 供电电压 | +3.3V ～ +5.5V |
| 输出电压 | 0 ～ 3.0V（以 1.5V 为基准） |
| 检测范围 | ±1.5mV（输入差分信号） |
| 放大倍数 | 1000 倍 |
| 输出接口 | XH2.54-3P（红=5V，黑=GND，黄=信号 A0） |
| 有效频谱 | 20Hz ～ 500Hz（说明书建议采样率 ≥ 1kHz） |

## 0.3 信号链路与硬件连接

人体肌肉 → 干电极（DRY+、DRY-）+ 参考电极（GND） → sEMG 传感器（滤波 + 1000 倍放大，输出 0~3.0V 模拟信号） → Arduino UNO R4 WiFi 引脚 A0（14-bit ADC，量程 0~3.3V） → 固件算法处理（RMS / FFT / MDF / 激活度 / 疲劳度） → WiFi 上传至微信云开发平台。

关键说明：传感器输出最高 3.0V，UNO R4 WiFi 的 ADC 量程为 0~3.3V，无需电平转换，直接连接即可。UNO R4 为 5V 板，ADC 参考电压 5000mV（ADC_REF_MV=5000），详见 §2。

# 目录

1. 项目背景与意义

2. 算法整体架构

3. 核心算法详解

3.1 信号采集与预处理

3.2 RMS（均方根）计算

3.3 MDF（中值频率）计算

3.4 激活度（Activation）计算

3.5 疲劳度（Fatigue）计算

3.6 信号质量评估

4. 创新亮点

5. 优点与缺点分析

6. 算法参数说明

7. 参考文献

# 1. 项目背景与意义

肌肉疲劳的实时监测在运动科学、康复医学和人机交互中具有重要意义。表面肌电信号（sEMG）是一种通过皮肤表面电极采集肌肉电活动的非侵入式技术，已广泛应用于肌肉状态评估。

传统 sEMG 疲劳检测设备通常依赖昂贵的专用仪器和计算机端软件，不便携且成本高。本项目基于 Arduino UNO R4 WiFi 开发了一款便携式 sEMG 疲劳监测设备，具有以下特点：

低成本：BOM 成本约 200 元人民币（sEMG 单通道干电极肌电传感器 + UNO R4 WiFi）

便携：腕带式设计，可实时在手机微信小程序上查看数据

云端：数据通过 WiFi 上传至微信云开发平台，支持历史分析

自主算法：固件端实现完整的 RMS、MDF、激活度、疲劳度计算，无需计算机端处理

# 2. 算法整体架构

算法运行在 Arduino UNO R4 WiFi（瑞萨 RA4M1 芯片，主频 48MHz，RAM 32KB）上，采用定时器中断驱动采样，在主循环中完成全部信号处理。

处理流程（8 步）

| 步骤 | 处理内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADC 中断采样（1000Hz） | 原始 sEMG 电压信号 |
| 2 | 环形缓冲区管理（512 点） | 滑动数据窗口 |
| 3 | RMS 计算（256 点窗口） | 肌肉激活强度（mV） |
| 4 | FFT + 功率谱（256 点） | 频谱分布 |
| 5 | MDF 计算（中值频率） | 频谱中心位置（Hz） |
| 6 | 激活度归一化 | 0～100% |
| 7 | 疲劳度计算（MDF 下降率） | 0～100% |
| 8 | 信号质量评估 | 0～100 分 |

关键设计决策：由于 RA4M1 的 RAM 仅 32KB，FFT 使用 256 点（而非 512 点），以减少内存占用。频谱计算采用自实现定点 FFT（库仑复数旋转因子预计算），避免依赖大型 FFT 库。

# 3. 核心算法详解

## 3.1 信号采集与预处理

sEMG 干电极肌电传感器输出 0~3.0V 模拟信号，直接接入 UNO R4 WiFi 的 14 位 ADC（量程 0～3.3V）。采样由硬件定时器中断驱动，固定 1000Hz：

// main.cpp — ADC 定时器配置
ADC::adc_timer.begin([]() {
  int16_t adcVal = analogRead(ADC_PIN);
  gSignalProcessor.pushSample(adcVal);
}, 1000.0f);  // 1000 Hz

环形缓冲区设计：使用 512 点的环形缓冲区（RING_BUFFER_SIZE = 512），写指针由中断上下文更新，读指针由主循环更新。采用 volatile 变量保护，避免中断与主循环之间的数据竞争。

DC 偏移去除：sEMG 信号含有电极与皮肤接触产生的 DC 偏移，计算 RMS 前需去除。采用窗口内简单均值法（而非去极值均值），因为 256 点已足够稳定，且去极值会破坏时序：

DC_{bias} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[i]

其中 N = 256（FFT 窗口大小），x[i] 为 ADC 原始采样值（单位：mV）。

## 3.2 RMS（均方根）计算

RMS 反映肌肉收缩时的信号总功率，与收缩强度正相关，是激活度归一化的基础。

RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (x[i] - DC_{bias})^2}

N = 256，对应 256 ms 时间窗口（@1000Hz 采样）

x[i] 为经 50/60Hz 数字陷波（§3.7）去除工频干扰、再去除 DC 偏移后的交流分量（单位：mV）

RMS 计算使用加窗前的原始信号，因为 RMS 反映时域能量，加窗会影响幅值准确性

工频抑制前提：所有时域/频域计算均基于陷波后的干净信号，RMS 反映去除 50Hz 工频干扰后的真实肌电能量，而非被工频污染的幅值

## 3.3 MDF（中值频率）计算

MDF（Median Frequency，中值频率）是肌电信号频谱的中心位置，肌肉疲劳时 MDF 会系统性下降。这是本算法的核心疲劳指标，大量文献已验证其可靠性。

FFT 实现：使用 256 点实数 FFT（自实现，旋转因子预计算），加 Hann（Hanning）窗减少频谱泄露：

w[i] = 0.5 × (1 - cos(2πi / (N-1)))  // Hann（Hanning）窗
x_windowed[i] = (x[i] - DC_bias) × w[i]

工频抑制前提：FFT 输入 x[i] 已先经过 50/60Hz 数字陷波（§3.7），50Hz 工频峰不再主导功率谱。因此 MDF 在弱信号（佩戴静息、未佩戴）下反映真实肌电频谱，而非被锁定在 ~50Hz 工频带（早期版本的典型故障：开路与佩戴静息的 MDF 都≈50Hz 而无法区分）。

MDF 定义：MDF 是使下式成立的频率 f_mdf：

\int_{f_{min}}^{f_{mdf}} P(f) df = \int_{f_{mdf}}^{f_{max}} P(f) df = \frac{1}{2} \int_{f_{min}}^{f_{max}} P(f) df

P(f) 为功率谱密度

f_min = 20 Hz，f_max = 250 Hz（传感器有效频谱 20~500Hz，受 FFT 分辨率限制上界取 250Hz）

MDF 计算步骤：

1. 计算功率谱：P[k] = (Re[k]² + Im[k]²) / N，k = 0 ～ N/2-1

2. 计算总功率：P_total = Σ P[k]（k 对应 20～250 Hz）

3. 若 P_total < 10⁻¹²，视为信号太弱，返回 -1（跳过本次）

4. 累积功率，找到使累积功率 ≥ 0.5 × P_total 的 bin

5. 线性插值获得精确 MDF 值

EMA 平滑：原始 MDF 值逐帧波动较大，采用指数移动平均（EMA）平滑：

MDF_{current} = MDF_{last} \times (1 - \alpha) + MDF_{raw} \times \alpha

| 信号状态 | α 值 | 设计理由 |
| --- | --- | --- |
| 收缩期 / MDF 下降 | 0.35 | 快速跟踪频谱变化，避免滞后 |
| 稳态期（>10 帧） | 0.15 | 抑制逐帧抖动，输出平滑 |
| 启动过渡（<10 帧） | 0.5→0.15 线性过渡 | 避免初始值偏差导致长时间收敛 |

## 3.4 激活度（Activation）计算

激活度将实时 RMS 归一化到 0～100%，直观反映肌肉收缩强度。

A(\%) = \text{clamp}\left( \frac{RMS_{current} - RMS_{relax}}{RMS_{active} - RMS_{relax}} \times 100\%,  0, 100 \right)

RMS_relax：校准得到的放松状态 RMS（10 秒静息均值）

RMS_active：校准得到的主动收缩 RMS（15 秒最大收缩峰值）

物理意义：A = 0% 表示完全放松，A = 100% 表示达到了校准时的最大收缩强度。

## 3.5 疲劳度（Fatigue）计算

疲劳度是本算法的核心输出，基于 MDF 下降幅度计算，归一化到 0～100%。

公式（锚点公式 + 力交叉验证）：

F_{raw}(\%) = \begin{cases} 
\text{clamp}\left( \frac{MDF_{active} - MDF_{current}}{MDF_{active} - MDF_{end}} \times 100\%,  0, 100 \right) \times S_{force} & \text{收缩中} \\
F_{last} \times 0.998 & \text{放松时（指数恢复）}
\end{cases}

其中力稳定性因子 S_{force}：

S_{force} = 1 - \text{clamp}\left( \frac{|\frac{RMS}{RMS_{trend}} - 1| - 0.15}{0.35}, 0, 0.7 \right)

MDF_active：校准 Active 阶段记录的峰值 MDF（Hz），运行期间可在"新鲜态"（疲劳度<25%）下缓慢上抬自适应

MDF_relax：校准 Relax 阶段记录的放松 MDF（Hz），作为疲劳 100% 锚点的下限兜底（floor = max(MDF_end, MDF_relax)）

MDF_end：校准 Active 阶段用力末（约第 12~15 秒）真实疲劳态记录的 MDF（Hz），作为疲劳 100% 锚点。肌肉收缩到该状态即记为 100% 疲劳

MDF_current：当前实时 MDF（Hz）

收缩门控（去抖）：采用去抖后的收缩确认态 m_contractConfident 驱动疲劳计算——需连续 2 帧判定为收缩才进入，需连续 5 帧非收缩才退出，避免边界帧与放松瞬态 MDF 噪声误算疲劳。仅在确认收缩时按 MDF 计算疲劳；非收缩时冻结疲劳并按指数衰减恢复（半衰期 ~35s，基于 Elfving 2002）

双阈值收缩检测：RMS > relax_rms × 2（相对阈值）且 RMS > max(active_rms × 0.3, 10mV)（动态绝对阈值，自动适应用户个体差异），移除 MDF 条件以避免极度疲劳时收缩检测失效（天花板效应）；该原始判定经上述去抖后形成 m_contractConfident

力稳定性交叉验证：通过 RMS 慢速 EMA（τ≈3.3s）跟踪收缩力趋势，当 RMS 偏离趋势 >15% 时降低疲劳度置信度（最低至 30%），缓解 MDF 随力变化的混杂效应（Phinyomark 2012）

EMA 平滑：疲劳度变化是缓慢的生理过程（10～60 秒时间尺度），收缩时使用 α = 0.3 的 EMA 平滑（Phinyomark 2012 推荐 0.2-0.4 平衡响应速度与稳定性）：

F_{smoothed}(t) = F_{smoothed}(t-1) \times 0.7 + \max(F_{raw}(t),\ 0) \times 0.3

放松时采用指数衰减恢复：F(t) = F(t-1) \times 0.998，对应半衰期 ~35s（Elfving 2002）。

锚点自适应（取代旧版"前30秒动态锚点"）：旧版在运行前 30 秒自动抬升 activeMDF 已被取代。现采用三层设计：

疲劳 100% 锚点 = MDF_end（用力末真实疲劳 MDF）：校准时已采集用力末 MDF 作为"真正疲劳到顶"的基准，分母 = (MDF_active − MDF_end)，疲劳度不再被钳位到 0，且更贴近个人真实疲劳极限

Phase 1 静息基线自校正：非收缩且 RMS 稳定（偏离趋势 <15%）持续约 5 秒后，极慢 EMA（α=0.02）更新 relax_rms / relax_mdf，约束在 calib 参考 0.6~1.4 倍，缓慢适配个体差异

Phase 2 最大用力锚点修正：在"新鲜态"（疲劳度 < 25%）下，若实时 MDF / RMS 超过校准峰值，缓慢上抬 activeMDF / activeRMS（钳位约束），适配用户校准时未达最大收缩的情况

Phase 3 云端纵向画像回灌：设备启动会话时通过 getProfile 云函数拉取该用户最近一次校准（避免被历史脏数据覆盖），写回 EEPROM 即时生效，使设备"越用越个人化"

锚点公式设计亮点：传统方法使用校准时的 MDF_relax 作为固定基线，但存在基线捕获时机过早、且未反映真实疲劳极限的问题。本算法采用「峰值 + 用力末双锚点法」：

使用校准阶段记录的 Active 峰值 MDF 与用力末 MDF（MDF_end）作为分母两端锚点，分子为 (activeMDF - currentMDF)

MDF_end 是校准用力末（约第 12~15 秒）真实疲劳态的 MDF，使 100% 对应"个人真实疲劳到顶"，而非主观"最大收缩"

收缩门控（去抖）+ 指数恢复确保放松时疲劳度按生理学规律恢复，避免非收缩状态下的误判

力稳定性交叉验证缓解 MDF 随力变化的混杂效应

该设计消除了基线捕获时机的不确定性，并使疲劳度更个人化、更贴近真实极限

## 3.5.1 校准协议要点（时长与接触压力）

时长设定依据：Relax 阶段 10 秒取窗口内 RMS 均值（约 100 帧 @10Hz），均值稳定，8~10 秒即可，无需更长；Active 阶段 15 秒既用于捕捉早期 RMS 峰值（MVC 峰值），又必须持续到肌肉发展出真实疲劳态以记录 MDF_end（用力末 MDF，疲劳公式 100% 锚点），故 15 秒为必要时长，不宜缩至 3~5 秒。

接触压力伪迹（关键）：RMS = 肌肉电活动 + 电极接触压力成分。若校准用力阶段手部接触状态（握姿、握持压力）与真实使用不一致，接触压力差会混入 (active − relax) 锚点，导致激活度失真（校准过猛→日常被判静息；校准过松→轻微用力即饱和）。正确做法：校准两阶段保持同一手势，且用力阶段直接采用真实使用场景的手部状态与力度（例如平时握某物体就握着它、用真实劲），让接触压力成为共模在 (active − relax) 相减中抵消。

## 3.6 信号质量评估

信号质量（0～100 分）实时反映当前 sEMG 信号是否可信，用于用户界面提示用户调整电极位置。

评分规则：

RMS 得分（35 分）：收缩期 RMS 在 0.1～5 mV 为高质量；放松期 RMS < 0.5 mV 为高质量

MDF 有效性（35 分）：MDF 在 [20, 250] Hz 范围内得满分

连续性（30 分）：MDF 有效性的 EMA 平滑比例（α=0.05，约2秒时间常数）× 30，避免周期性跳变

电极开路/未佩戴硬判定：当 §3.7 的工频能量检测（50+60Hz 合并）判定为开路时，信号质量直接置为 3 分（最低），同时冻结疲劳度与激活度输出（见 §3.7），避免开路噪声被误算为疲劳或误报高收缩

## 3.7 工频抑制与电极开路（未佩戴）检测

干电极接触阻抗高时，前端放大器共模抑制比（CMRR）下降，环境 50Hz 工频干扰易耦合进信号；电极完全开路（悬空）时该干扰极强。若不做处理，50Hz 峰会主导功率谱，使 MDF 被锁定在 ~50Hz，并让 RMS 暴涨，系统无法区分"开路"与"真实高收缩"。

1）50/60Hz 数字陷波

在 ADC 采样入口（pushSample）对每一样本级联两级二阶 IIR 陷波滤波器：

50Hz 陷波：中心频率 50Hz，Q = 25（−3dB 带宽 ≈ 2Hz），用于抑制市电工频

60Hz 陷波：中心频率 60Hz，Q = 25，用于抑制部分地区/设备的 60Hz 干扰

采用 RBJ 双二阶（biquad）标准陷波结构，极点略在单位圆内以保证数值稳定

陷波后的干净信号存入环形缓冲，供 RMS / MDF / 疲劳度全部下游计算使用

陷波器从原始信号中移除的工频分量 diff = raw - notched 被单独累计，用于下方的开路检测。

2）基于工频能量的开路（未佩戴）检测（取代旧 MDF 判据）

旧版用"MDF 中位数 ∈ [40, 60] Hz 且 RMS > 30 mV"判开路，但弱信号下 MDF 已被 50Hz 污染而恒≈50Hz，导致佩戴时小幅动作（RMS 瞬间 > 30）即误报"未佩戴"。现改为直接度量被陷波移除的 50+60Hz 工频总能量：

P_{mains} = \mathrm{EMA}\big((raw - notched)^2\big), \qquad RMS_{mains} = \sqrt{P_{mains}}

开路（电极悬空）：50/60Hz 共模干扰极强，RMS_{mains} ≈ 800–1340 mV（实测）

佩戴（强 50Hz 环境下人体/放大器 CMRR 抑制有限）：工频能量仍可达 RMS_{mains} ≈ 130–600 mV（实测）

两者实测区间存在约 600–800 mV 的干净间隙，用双阈值滞回区分，且不再依赖被污染的 MDF

判定逻辑（双阈值滞回）：

进入开路：RMS_{mains} > 700\,\mathrm{mV}（MAINS_OPEN_ENTER_MV），连续 3 帧确认（防单帧尖峰误触发）

退出开路：RMS_{mains} < 400\,\mathrm{mV}（MAINS_OPEN_EXIT_MV），连续 5 帧（~500ms）确认才清除（防重新佩戴瞬态抖动）

中间带（400–700 mV）维持原状态，避免临界区抖动；阈值依据实测：佩戴上界≈600mV、真开路下界≈800mV，留足裕度

开路时输出冻结：检测到开路（未佩戴）时，信号质量直接置为 3 分（最低），前端据此显示“请佩戴”横幅；疲劳度冻结为上次有效值（不清零、不更新），激活度清零并直接返回——不再输出虚假 100%。小程序端（pages/realtime）以 quality < 30 反推未佩戴状态，将疲劳度与激活度统一显示为 --。此外，当设备未校准（固件 m_isCalibrated == false，例如在小程序删除校准数据后固件 EEPROM 被清空）时，固件在每帧数据点中置 calibrated = 0，云端据其同样将激活度与疲劳度显示为 --，仅保留 RMS / MDF 原始信号——与"未佩戴"同口径，避免无基准时输出无意义数值。

## 3.8 设备"越用越适合个人"：个性化闭环（核心亮点）

本设备的算法不是一套写死在固件里的固定公式，而是一个会持续自适应并长期记忆当前用户生理特征的个性化系统（注：此处的"学习 / 自适应"指参数在线更新，并非机器学习训练）。用户在每一次佩戴、校准、使用的过程中，都在"教"设备认识自己的身体；设备把这些个性化特征沉淀到本地 EEPROM 与云端画像，使下一次使用一开机就比上一次更贴合用户。这正是本项目区别于普通 sEMG 设备的最大亮点——越用越适合个人。

个性化由三个层次共同实现，覆盖"单次会话内"与"跨会话长期"两个时间尺度：

(1) 会话内本地自适应（每次开机即时贴合）

静息基线自校正（Phase 1）：设备佩戴后、非收缩且信号稳定约 5 秒，便以极慢 EMA（α=0.02）自动学习该用户的放松态 RMS/MDF，并用校准参考的 0.6~1.4 倍做安全约束，缓慢适配个体差异。用户无需手动设定"什么是放松"。

最大用力锚点修正（Phase 2）：在"新鲜态"（疲劳度 < 25%）下，若实时信号超过校准峰值，设备会缓慢上抬 activeMDF / activeRMS 锚点（钳位范围 0.8~1.5× 校准参考，activeMDF 另限 400Hz 上限），自动修正用户校准时"没使出全力"带来的低估，让疲劳度 100% 对应其真实极限。

(2) 跨会话云端画像回灌（"越用越适合个人"的关键）

设备每次完成一次规范校准，都会把 relax_rms / relax_mdf / active_rms / active_mdf / end_mdf 这组"用户生理画像"上传云端（uploadCalibration 云函数）。

下次开机时，固件通过 getProfile 云函数拉取该用户最近一次的高质量校准，直接回灌到 EEPROM 即时生效——相当于设备"记得"你上次的身体状况，无需重新调参、无需重新校准，即可以贴合你的状态启动。

这正是"越用越适合个人"的技术支点：每一次规范校准都在累积并刷新这份画像，使用越久、校准越规范，设备对你的建模越准确。

(3) 数据卫生保障（让"记忆"保持干净）

云端画像只采纳最近一次 completed 校准，且提供 cleanSessions 云函数清理历史脏数据（如误触产生的空 session、电极开路时误存的记录），避免脏历史把个性化锚点拉偏。

校准协议要求两阶段保持同一真实手势（§3.5.1），使电极接触压力成为共模在相减中抵消，保证每次写入画像的"力"是真实的肌肉力而非握持压力，进一步保障画像质量。

闭环示意：

用户佩戴/校准 → 本地 Phase1/2 自适应（本次即用） ┐
        │                                         │  画像沉淀
        └→ uploadCalibration → 云端用户画像 ───────┘
下次开机 → getProfile 回灌 EEPROM → 以更贴合的状态启动（越用越个人化）
              ↑ 脏数据由 cleanSessions 清理，保证记忆质量

与普通固定算法设备的对比（答辩可用）：

| 维度 | 固定算法设备 | 本设备（越用越适合个人） |
| --- | --- | --- |
| 校准 | 每次都要重新标定，且参数对所有用户一致 | 校准画像云端记忆，下次开机自动继承 |
| 个体差异 | 靠用户手动选档 / 调阈值 | 静息基线与最大用力锚点自动学习 |
| 长期使用 | 不会"认识"用户 | 用越久、校准越规范，建模越准 |
| 脏数据 | 无处理机制 | cleanSessions 清理，稳定性有保障 |

# 4. 创新亮点

本项目的算法设计有以下创新点，适合作为高中生科创项目的亮点展示：

## 亮点一：基于 MDF 的「峰值 + 用力末」双锚点公式疲劳检测

传统 sEMG 疲劳检测使用校准时的 MDF_relax 作为固定基线，存在基线捕获时机过早、且未反映真实疲劳极限的问题。本算法创新地采用「峰值 + 用力末双锚点法」：

使用校准阶段记录的 Active 峰值 MDF 与用力末 MDF（MDF_end）作为两个锚点

公式 F = \frac{activeMDF - currentMDF}{activeMDF - endMDF} \times 100\%，使 100% 对应"个人校准用力末的真实疲劳态"

收缩门控（去抖）+ 指数恢复模型（半衰期 ~35s，基于 Elfving 2002）确保放松时疲劳度按生理学规律恢复

力稳定性交叉验证缓解 MDF 随力变化的混杂效应（Phinyomark 2012）

该设计消除了动态基线捕获时机的不确定性，并使疲劳度更个人化、更贴近真实极限

## 亮点二：自适应 EMA 平滑参数 + 力交叉验证

MDF 的 EMA 平滑参数 α 不是固定值，而是根据信号状态自适应调整。此外，通过 RMS 慢速 EMA 跟踪收缩力趋势，当检测到力快速变化时自动降低疲劳度置信度（最低至 30%），缓解了文献中已知的 MDF-力混杂效应。这是一个体现「算法针对性设计」的亮点，适合在答辩中展示。

## 亮点三：极低资源的嵌入式实现

Arduino UNO R4 WiFi 仅有 32KB RAM 和 48MHz 主频，在这样的限制下实现实时 FFT + MDF 计算 + 力交叉验证是一个工程亮点：

FFT 旋转因子预计算并存储在 BSS 段（static 数组），避免每次计算重新生成

使用 256 点 FFT（而非 512 点），在满足频率分辨率的同时控制 RAM 占用

环形缓冲区设计避免大数组的栈分配（RA4M1 主栈仅 1KB）

固件编译后 RAM 使用率约 68%（随构建浮动），在严格限制下成功实现全部功能

## 亮点四：完整的本地 + 云端数据闭环

固件端完成全部算法计算，结果（RMS、MDF、激活度、疲劳度）通过 WiFi 每 3 秒上传至微信云开发平台，用户可在微信小程序上实时查看，并支持历史数据查询。

## 亮点五：越用越适合个人的"个性化闭环"（核心亮点）

前面四个亮点解决的是"算得准、跑得动、看得见"，而本亮点解决的是"设备是否认识你"——这是本项目最贴近用户感知、也最差异化的能力。

普通 sEMG 设备用的是一套对所有用户一致的固定参数，每次使用都要重新标定；本设备则把每位用户当成独立个体来建模：

会话内即时贴合：静息基线自校正（Phase 1）与最大用力锚点修正（Phase 2）让设备在单次开机内就自动学习"你的放松态"和"你的最大极限"，无需手动选档。

跨会话长期记忆：每次规范校准都会通过 uploadCalibration 把你的生理画像写入云端；下次开机 getProfile 直接回灌 EEPROM，设备"记得"你上次的状态，开箱即贴合（详见 §3.8）。

记忆可保鲜：cleanSessions 清理脏历史，校准要求同手势以保证画像真实，避免"越用越歪"。

一句话概括：设备不是用一次就忘的固定仪器，而是越用越懂你的长期伙伴——使用越久、校准越规范，疲劳度与激活度越贴近你的真实身体，这是面向消费者与康复场景最有说服力的产品亮点。

# 5. 优点与缺点分析

## 5.1 优点

| 优点 | 说明 | 学术/实用价值 |
| --- | --- | --- |
| 实时性强 | 固件端 10Hz 计算频率，延迟 < 100ms | 适合运动中的实时反馈 |
| 低功耗便携 | 腕带式设计，USB 供电，可长时间监测 | 适合运动科学和康复场景 |
| MDF 锚点公式 | 使用校准阶段的峰值 MDF 和放松 MDF 作为锚点 | 消除基线捕获时机不确定性，提高稳定性 |
| 指数恢复模型 | 放松时疲劳度按半衰期 ~35s 指数恢复 | 符合 Elfving 2002 的 MDF 恢复生理学模型 |
| 力交叉验证 | RMS 趋势 EMA 检测力变化，动态降低置信度 | 缓解 MDF-力混杂效应（Phinyomark 2012） |
| 自适应 EMA | 根据信号状态调整平滑参数 | 兼顾响应速度和稳定性 |
| 信号质量指示 | 实时评估信号质量，提示用户调整电极 | 提高数据可靠性 |
| 成本极低 | BOM 约 200 元，远低于商用 sEMG 设备 | 适合教育推广 |
| 云端数据 | 微信小程序 + 云开发，无需安装 App | 用户友好，数据可回溯 |

## 5.2 缺点与局限性

| 缺点 | 原因 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 频率分辨率有限 | 256 点 FFT @ 1000Hz → ~3.9 Hz/bin | 增加 FFT 点数（需更多 RAM） |
| MDF 计算依赖频谱质量 | 电极接触不良时功率谱异常 | 已通过信号质量评估缓解 |
| 校准需要主动配合 | 用户需完成 10s 放松 + 15s 真实场景用力（两阶段同手势） | 可考虑无校准模式 |
| 单通道 sEMG | 仅采集一块肌肉 | 硬件扩展（多路 ADC） |
| 疲劳度需主观验证 | MDF 下降与主观疲劳的相关性 | 下一步：招募受试者做对照实验 |
| UNO R4 WiFi 算力限制 | 无法运行更复杂的频域特征 | 升级到 STM32 或 ESP32 |

## 5.3 方法学说明与适用范围

锚点公式的学术定位：

本算法的锚点归一化公式 F = \frac{activeMDF - curMDF}{activeMDF - endMDF} \times 100\% 是基于 MDF 疲劳下降原理的创新适配（endMDF 为校准用力末真实疲劳态 MDF，使 100% 对应个人真实疲劳极限），而非直接引用某篇论文的标准方法。文献中常用的标准方法包括：

MDF 斜率法：对 MDF-t 做线性回归，斜率为负表示疲劳（Merletti 1990; Cifrek 2009）

MDF 归一化比值：MDF(t) / MDF(初始值)，观察比值随时间下降（González-Izal 2012）

本算法采用双锚点归一化是针对嵌入式实时场景的工程适配，消除了动态基线捕获时机的不确定性

MDF 线性下降的适用条件：

文献确认"MDF decreases linearly over time"（Frontiers 2022），但该结论主要基于等长收缩（isometric contraction）实验。本算法在以下场景中的可靠性：

等长收缩（如握力保持）：可靠性高 ✅

低动态收缩（如缓慢反复抓握）：可靠性中等 ⚠️

高动态运动（如快速挥臂、跑步）：可靠性低，需时频分析方法 ⚠️

力混杂效应的已知局限：

MDF 不仅随疲劳变化，也随收缩力水平变化（Phinyomark 2012 综述了三种矛盾结论：CF1 无关 / CF2 正相关 / CF3 负相关）。本算法通过 RMS 趋势交叉验证缓解此问题，但无法完全消除。建议用户在监测期间保持稳定的收缩力度以获得准确的疲劳度读数。

放松恢复模型的依据：

放松时采用指数衰减恢复（半衰期 ~35s），基于 Elfving et al. (2002) 对 55 名受试者的 MDF 恢复研究（r²=0.98）。该模型比纯 Hold（永不恢复，高估疲劳）和快速衰减（3s 归零，丢失疲劳状态）更符合生理学。

单特征局限与多特征趋势：

本算法仅使用 MDF 单一频域特征。最新研究趋势是多特征融合（如 Miaoulis et al. 2025 使用 8 特征 + PCA + RF，R²=0.52）。受 RA4M1 算力限制，本算法通过 RMS 趋势交叉验证作为轻量化的双特征互补方案。

# 6. 算法参数说明

以下参数可在固件代码中调整，以适应不同应用场景：

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FFT 窗口大小 | 256 点 | 越大频率分辨率越高，但 RAM 占用越多 |
| 采样率 | 1000 Hz | 由 ADC 定时器决定，满足 Nyquist 定理 |
| MDF 频率范围 | 20～250 Hz | 传感器有效频谱 20~500Hz，受 FFT 分辨率限制上界取 250Hz |
| 激活度收缩阈值 | RMS > 2×RMS_relax | 判定肌肉是否处于收缩状态 |
| 收缩门控阈值 | RMS > 2×RMS_relax 且 RMS > max(active_rms × 0.3, 10mV) | 双阈值系统：相对+动态绝对阈值，自动适应个体差异 |
| MDF EMA α（收缩） | 0.35 | 收缩期 MDF 平滑参数 |
| MDF EMA α（稳态） | 0.15 | 稳态 MDF 平滑参数 |
| 疲劳度 EMA α | 0.3 | 疲劳度输出平滑参数（Phinyomark 2012 推荐 0.2-0.4） |
| 放松恢复衰减系数 | 0.998 | 指数衰减恢复，半衰期 ~35s（Elfving 2002） |
| RMS 趋势 EMA α | 0.03 | 慢速 RMS 趋势跟踪（τ≈3.3s），用于力稳定性检测 |
| 力稳定性偏差阈值 | 15% | RMS 偏离趋势 >15% 时开始降低疲劳置信度 |
| 力稳定性置信下限 | 30% | 力变化剧烈时疲劳度置信度的最低值 |
| 信号质量连续性 α | 0.05 | 质量评估的EMA平滑系数（约2秒时间常数） |

# 7. 参考文献

以下标注每篇文献在本项目中的具体用途及引用章节/页码，便于溯源核查。

| # | 文献 | 具体用途 | 引用章节/页码 | 代码引用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechanics. *J Applied Biomechanics*, 1997, 13(2):135-163. | ① FFT 窗口长度选择：建议 0.5–2s 窗口做频谱分析，本算法取 256ms（256 点 @1kHz）为 RAM 限制下的工程折中；② EMA 平滑：推荐对频谱参数做指数平滑，稳态期 α=0.15 对应约 1.7s 时间常数，处于其建议的 0.5–2s 平滑窗口范围内 | §3.1（频谱分析窗口推荐）；§4.2（EMG 信号处理流程） | SignalProcessor.cpp（FFT 窗口；稳态 α；疲劳度 EMA 时间尺度） |
| [2] | Merletti R, Knaflitz M, De Luca CJ. Myoelectric manifestations of fatigue in voluntary and electrically elicited contractions. *J Applied Physiology*, 1990, 69(5):1810-1820. | MDF 疲劳响应速率：验证 MDF 在疲劳时单调下降，且下降速率与收缩强度相关。收缩期 α=0.35（快速跟踪 MDF 变化）即基于此——MDF 在疲劳初期可快速下降，需较大 α 跟踪 | §3（MDF 疲劳时序行为）；§5（收缩强度对 MDF 下降率的影响） | SignalProcessor.cpp（MDF EMA 自适应 α；收缩期 α=0.35 理由） |
| [3] | Merletti R, Parker PA. *Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications*. IEEE Press/Wiley, 2004. | EMA 作为嵌入式频谱平滑标准方法；次最大收缩校准的安全性建议。本算法的 EMA 平滑架构和收缩门控设计参考此书的信号处理框架 | Ch.5（信号处理方法）；Ch.10（疲劳评估与校准协议） | SignalProcessor.cpp（EMA 方法引用） |
| [4] | Cifrek M, Medved V, Tonković S, Ostojić S. Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. *Clinical Biomechanics*, 2009, 24(4):327-340. | 确立 MDF 为标准疲劳频域指标。系统综述 79 篇文献，确认 MDF 优于 MNF（对噪声更鲁棒），是 sEMG 疲劳评估的金标准。本算法以 MDF 为核心指标的理论依据 | §2（频域参数综述：MDF vs MNF）；§3（疲劳检测方法分类） | SignalProcessor.cpp（MDF 作为疲劳核心指标） |
| [5] | González-Izal M, Malanda A, Gorostiaga E, Izquierdo M. Electromyographic models to assess muscle fatigue. *J Electromyography and Kinesiology*, 2012, 22(4):501-512. | 疲劳评估模型对比：综述了 MDF 斜率法、MDF 归一化比值法、Borg 主观量表对照法等。本算法的锚点归一化公式虽非直接引用其中某一种，但其归一化思路参考了该文的 MDF / MDF₀ 归一化比值法 | §3（频域疲劳指标模型）；Table 2（各模型对比） | SignalProcessor.cpp（锚点公式设计依据） |
| [6] | Elfving B, Liljequist D, Dedering Å, Nemeth G. Recovery of electromyographic median frequency after lumbar muscle fatigue analysed using an exponential time dependence. *European J Applied Physiology*, 2002, 88:85-93. | 放松时指数恢复模型：对 55 名受试者做腰肌疲劳后 MDF 恢复研究，用非线性回归拟合指数时间模型，半衰期 32–39 秒（r²=0.98）。本算法放松时 m_fatigue *= 0.998（10Hz 采样下半衰期 ~35s）直接基于此结论 | §3（实验方法与协议）；§4（结果：Table 3 半衰期数据，Fig.3 指数拟合曲线）；§5（讨论：恢复时间常数 τ） | SignalProcessor.cpp（指数衰减恢复；half-life ~35s 注释） |
| [7] | Phinyomark A, Phukpattaranont P, Limsakul C. The usefulness of mean and median frequencies in electromyography analysis. In: *Computational Intelligence in Electromyography Analysis*, IntechOpen, 2012. | MDF-收缩力混杂效应：综述发现 MDF 与收缩力的关系存在三种矛盾结论（无关/正相关/负相关），说明 MDF 变化不仅由疲劳引起。本算法的 RMS 趋势交叉验证（forceStability 机制）即针对此混杂效应设计——当 RMS 偏离趋势时降低疲劳置信度 | §2.2（MDF 与肌肉力的关系：CF1/CF2/CF3 三种情况）；Table 1（各研究结论汇总） | SignalProcessor.h / SignalProcessor.cpp（混杂因子注释；RMS 趋势初始化；力稳定性置信度） |
| [8] | Cao H, et al. Application of surface electromyography in exercise fatigue assessment. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 2022, 16:893275. | MDF 线性下降的文献确认：明确指出"MDF decreases linearly over time"且"MDF is more sensitive than MF"。但该结论主要基于等长收缩实验，本算法在文档中标注了此适用范围限制 | §3.2（频域特征与疲劳的关系）；§4.1（等长收缩实验结果） | SignalProcessor.cpp（MDF 作为疲劳核心指标）；文档 §5.3 方法学说明（适用范围限制） |
| [9] | Miaoulis N, et al. Developing a novel muscle fatigue index for wireless sEMG monitoring using multi-feature PCA. *Electronics*, 2025, 14(11):2097. | 多特征融合趋势对比：使用 8 个特征 + PCA 降维 + Random Forest 回归，R²=0.52。作为本算法单特征（MDF）的对比基准，说明多特征融合是学术趋势但 RA4M1 无法实现。本算法用 RMS 趋势作为轻量化双特征交叉验证，是该方向的简化适配 | §3（多特征提取）；§4（PCA + RF 回归方法）；§5（结果与 R² 对比） | 文档 §5.3（方法学说明：单特征局限性讨论） |
| [10] | Arduino UNO R4 WiFi 官方文档. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/ | 硬件规格约束：RA4M1 MCU 32KB RAM / 48MHz 主频 / 256KB Flash，决定了 FFT 窗口大小（256 点而非 512 点）、静态数组存放策略、以及无法运行 PCA/ML 的算力限制 | Technical Specifications 页；Memory Map 章节 | 文档 §4（创新亮点：极低资源嵌入式实现） |
| [11] | sEMG 单通道干电极肌电传感器说明书. 淘宝商品页. | 传感器规格：单通道、干电极、模拟输出，有效频谱 20~500Hz，决定了采样率 1kHz 和 MDF 搜索范围 [20, 250] Hz 的设计 | 产品参数页 | 文档 §2（系统概述：硬件架构） |

# 附录：核心公式汇总

| 符号 | 公式 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS | \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}(x[i]-DC_{bias})^2} | 肌肉激活强度（mV） |  |  |
| MDF | \int_{f_{min}}^{MDF} P(f)\,df = \frac{1}{2}P_{total} | 频谱中心频率（Hz） |  |  |
| 激活度 A | A = \mathrm{clamp}\!\left(\frac{RMS - RMS_r}{RMS_a - RMS_r}\times 100,\ 0,\ 100\right) | 归一化收缩强度（%） |  |  |
| 疲劳度 F | F = \mathrm{clamp}\!\left(\frac{MDF_a - MDF_{cur}}{MDF_a - MDF_{end}}\times 100,\ 0,\ 100\right)\times S_{force}（收缩中），F\times 0.998（放松时） | 基于 MDF 下降的疲劳指数（%），100% 锚点=用力末 MDF，收缩门控（去抖）+ 力交叉验证 + 指数恢复 |  |  |
| 疲劳度平滑 | F(t) = F(t-1)\times 0.7 + \max(F_{raw}(t),\ 0)\times 0.3（收缩时），F(t) = F(t-1)\times 0.998（放松时） | EMA 平滑（α=0.3）+ 指数恢复（half-life≈35s），f_raw≥0避免负值 |  |  |
| 力稳定性 | $S_{force} = 1 - \mathrm{clamp}\!\left(\frac{\left | \frac{RMS}{RMS_{trend}}-1\right | -0.15}{0.35},\ 0,\ 0.7\right)$ | 力变化时降低疲劳置信度 |

注：RMS_r = 放松状态 RMS，RMS_a = 主动收缩 RMS，MDF_r = 放松 MDF，MDF_a = Active 峰值 MDF，MDF_end = Active 用力末（真实疲劳态）MDF，N = 256，RMS_trend = RMS 慢速 EMA（α=0.03）。

# 附录 A：云端数据传输格式（v4.0）

云方案：通过 HTTP POST 上传至 dataIngest 云函数（微信云开发）。每帧数据为 8 元素定长数组：

| 序号 | 字段 | 单位 / 类型 | 格式 / 精度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | timestamp_sec | 秒级 Unix 时间戳 (unsigned long) | %lu | 采集时刻（NTP 同步；未同步时为 0） |
| 1 | ms | 毫秒 (0~999) | %u | 与 timestamp_sec 组合成精确时刻 |
| 2 | rms | mV | %.3f（3 位小数） | 肌肉激活强度 |
| 3 | act | % | %.1f（1 位小数） | 激活度；未校准时云端显 -- |
| 4 | mdf | Hz | %.1f（1 位小数） | 中值频率 |
| 5 | fatigue | % | %.1f（1 位小数） | 疲劳度；未校准时云端显 -- |
| 6 | quality | 整数 0~100 | %u | 信号质量分 |
| 7 | calibrated | 1=已校准 / 0=未校准 | %d | 固件 m_isCalibrated；未校准时激活度/疲劳度显 -- |

请求体示例：{"points":[[1752000000,123,0.852,80.0,84.9,22.3,85,1], ...]}。批次大小 10 帧/批（1 秒 @10Hz），或缓冲区满立即上传。

变更说明：旧版（v3.0）为 5 元素 [rms, act, mdf, fatigue, quality]；v4.0 起在前部加入时间戳（sec, ms）、尾部加入 calibrated 标志，共 8 元素，以支持未校准状态识别与精确时序。

# 附录 B：常量速查表（v4.0，对齐最新固件）

| 参数 | 当前值 | 代码位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| ADC 分辨率 | 14-bit（0~16383） | Board.h |
| ADC 参考电压 | 5000 mV | Board.h（ADC_REF_MV=5000，UNO R4 为 5V 板） |
| 采样率 | 1000 Hz | main.cpp FspTimer 定时器中断 |
| 环形缓冲深度 | 512 点 | SignalProcessor.h（中断安全） |
| FFT 窗口 | 256 点 | SignalProcessor.h（~256ms @1000Hz） |
| 加窗类型 | Hann（Hanning）窗 w[i]=0.5(1−cos(2πi/(N−1))) | SignalProcessor.cpp:334 |
| MDF 频率范围 | 20 ～ 250 Hz | SignalProcessor.cpp（m_mdfMinFreq=20） |
| MDF EMA α（收缩） | 0.35 | SignalProcessor.cpp（快速跟踪） |
| MDF EMA α（稳态） | 0.15 | SignalProcessor.cpp（抑制抖动） |
| 疲劳度 EMA α | 0.3 | SignalProcessor.cpp（Phinyomark 2012 推荐 0.2-0.4） |
| 放松恢复衰减 | 0.998 | SignalProcessor.cpp（半衰期 ~35s，Elfving 2002） |
| RMS 趋势 EMA α | 0.03 | SignalProcessor.cpp（τ≈3.3s，力稳定性检测） |
| 力稳定性偏差阈值 | 15% | RMS 偏离趋势 >15% 开始降置信度 |
| 力稳定性置信下限 | 30% | 力剧烈变化时疲劳置信度最低值 |
| 收缩门控（双阈值） | RMS>2×relax 且 RMS>max(active×0.3,10mV) | SignalProcessor.cpp（去抖：进2帧/出5帧） |
| 开路进入阈值 | 700 mV（MAINS_OPEN_ENTER_MV） | SignalProcessor.cpp（连续 3 帧） |
| 开路退出阈值 | 400 mV（MAINS_OPEN_EXIT_MV） | SignalProcessor.cpp（连续 5 帧） |
| 信号质量连续性 α | 0.05 | SignalProcessor.cpp（~2s 时间常数） |
| 校准 RELAX 时长 | 10 秒 | Board.h |
| 校准 ACTIVE 时长 | 15 秒 | Board.h |